扬州大学附属医院东、西院区移动医护服务项目调研文件

采   购  人：扬州大学附属医院

发 放 日 期：2022年12月

目  录

一、调研邀请………………………………………………………………………2

二、项目需求………………………………………………………………………3

三、投标人须知……………………………………………………………………15

四、投标文件格式及附件要求……………………………………………………18

五、供应商廉洁自律承诺书………………………………………………………23

一、调研邀请

| 项目名称 | 扬州大学附属医院东、西院区移动医护服务项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务地点 | 扬州大学附属医院 |  |  |  |  |
| 承包方式 | / | 质量标准 |  | 合 格 |  |
| 调研预算价 | 99万元 | 标书工本费 |  | / |  |
| 投标文件要求 | 投标文件正本1份，副本4份；所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的签字。 |  |  |  |  |
| 报名截止时间 | 2023年1月2日17：00 |  |  |  |  |
| 文件递交地址 | 扬大附院西区行政楼403办公室 |  |  |  |  |
| 调研时间 | 2023年1月3日14：00 |  | 地点 |  | 扬大附院西区行政楼407会议室 |
| 联系方式 | 联系人：张老师 联系电话：0514-82981199-80465 地址：扬大附院西区行政楼403办公室 |  |  |  |  |
| 备注 | 根据扬公易（2021）5号文件要求，疫情防控期间，严格限制各投标主体出席开标人数，投标人只可以派一名投标人员参加开标会。 疫情期间，每个投标人要做好疫情自身防控，参加调研活动人员进入会议室必须佩戴医用口罩。 参与调研人员配合相关工作人员进行体温监测和人员信息登记。对于有发烧、发热、咳嗽等症状以及不符合防控管理要求的人员，不得进入调研现场。因上述原因造成的废标，由投标单位自行承担。 该项目异议与投诉处理办法，按《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》（苏建规字【2016】4号文）执行。 未提供格式的投标人自拟。 |  |  |  |  |

二、项目需求

- 项目服务内容和范围

扬州大学附属医院移动护理服务项目于2017年开始建设，经过5年发展医院现已实现东西两院区移动护理服务全覆盖。该服务项目需要支持专业配套软、硬件及相关工程师进行驻场服务，以提高软、硬件设备及其对全院无线网络的建设、维护的及时性和专业性。

由于无线网络及终端设备具有一定的使用寿命，供应商应实行相关硬件更新换代工作，确保医院无线网络正常运行，相关费用均应包含在服务总价。

由于医院无线网络是医院内网的延伸，本着“谁建设谁负责，谁运维谁负责”的网络安全理念，供应商应实行相关网络安全与数据安全防控、监控、整改等各项工作保障医院无线网络稳定运行，相关费用均应包含在服务总价。

由于医院病区不断调整变化，供应商应实行相关硬件设备上架、下架、保护和重新安装等工作，确保医院无线网络正常运行，除新增病区需求外，相关费用均应包含在服务总价。扩增病区按PDA数量按实结算，不得收取其他费用。

乙方应有不少于4人的售后服务队伍(包含项目中所含所有软硬件、网络等方面),提供1年7*24小时的服务。在不影响主体应用下,乙方保证PDA一般故障十分钟内响应并恢复设备，特殊故障应在2小时内排除并恢复正常使用，如不能在规定时间内排除故障，必须提供同等型号或以上的备用机供院方免费顶替使用。使用期内乙方负责设备的维修保养，并承担相应调备维修维护费用。在设备送出维修期间，乙方应提供对应产品的备用设备，满足甲方使用，如乙方未能及时提供故障设备备用机服务，甲方将自行提供备机，则该故障机按不满30个工作计算，实际使用数量扣除故障设备数量。

本项目为租赁服务，该项目为交钥匙项目，投标报价应含所有采购供货及需要安装调试的各分项建设内容所需的费用，投标人应充分考虑到完成项目所需要的人力资源，辅材及投入及各项措施所产生的费用，并包含在投标总价中。采购人将不予额外支出完成项目所需的其它费用，包括人工、运输、安装、辅材、非故意损坏维修费及其它一切与本项目相关的衍生费用。

- 需求列表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线网络 | 1套 | 覆盖范围东西院区，42个病区，2个抢救室，2个输液室，1个ICU监护室。无线网络建设包括设备、施工和辅料的费用。 |
| 2 | 输液管理系统维保 | 1套 | PC端和移动端输液管理系统维保服务； |
| 3 | 移动手持PDA及管理平台租赁 | 300台 | 按需使用。备用10%。 |
| 4 | 腕带 | 8万根 | 成人6.5万/年； |
|  |  |  | 儿童1万/年； |
|  |  |  | 婴幼儿0.5万/年。 |
| 5 | 打印机 | 46台 | 按需使用，要求见详细说明。 |
| 6 | 多频物联网 | 400个 | 无线呼叫单元（含底座） |
|  |  | 2个 | 基站 |
|  |  | 20个 | 通讯网关 |
|  |  | 4个 | 智能安卓 |
|  |  | 4个 | 叫号大屏40” |
| 7 | 4G/5G网络 | 300张 | 含每台流量≥1G/月 |

- 功能和技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理器 | 高通八核及以上处理器，CPU主频≥2.0GHz |
| 2 | 操作系统 | 操作系统：Android11及以上可升级，须提供医疗操作系统软件著作权证书 |
| 3 | ★ RAM | ≥6GB (提供原厂证明) |
| 4 | ROM： | ≥64GB，支持存储扩展最大到128GB |
| 5 | ★ 屏幕： | ≥6英寸FHD显示屏，电容式触摸，支持戴手套/带水触摸；分辨率≥1080×2160 (提供原厂证明) |
| 6 | 重量 | ≤270g |
| 7 | 设备尺寸 | ≤165mm*79mm*15mm(提供原厂证明) |
| 8 | ★ 电源 | ≥4950mAh锂离子充电电池，电池不借助任何第三方工具可拆卸更换，电池通过GB 31241-2014电池安全检测，并提供电池CQC认证； |
|  |  | 内置备份电在更换电池状态下设备不关机； |
| 9 | 数据通信接口 | 工业级TYPE C接口，支持正反随便插拔 ，支持OTG |
| 10 | 工作温度 | -20℃至+50℃ |
| 11 | 防水防尘工业等级 | ≥IP67，需提供第三方机构出具IP等级测试报告复印件，其委托单位必须为投标产品原厂商 |
| 12 | 跌落测试 | 能经受多次从1.5米高度坠落，需提供第三方机构出具跌落测试报告复印件，其委托单位必须为投标产品原厂商 |
| 13 | 抗震和抗冲击 | ≥1000次 0.5米滚动(相当于2000次撞击) |
| 14 | 系统安全设计 | 具有密码验证机制，支持在安装新的APP时需要输入密码方可安装 |
| 15 | 静电放电（ESD） | ±15kV空气放电，±8kV直接放电 |
| 16 | 设备快捷配置 | 设备快捷配置：设备配置可生成二维码，方便快捷配置 |
| 17 | APP应用安全管理 | APP应用安全管理：可设置APP使用权限，禁止使用非法APP应用 |
| 18 | 网络安全管理 | 具有添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，可绑定医院WLAN指定AP，确保设备只能在院内使用（须提供功能截图证明） |
| 19 | ★ 扫描 | 专业条码解码引擎，支持一维条码和二维条码读取，扫描引擎要求由PDA厂家原厂生产，须提供相关专利证明文件； |
| 20 | 条码读取 | 支持GS1条码识别，扫描工具同步支持设置GS1应用标识分隔符开关功能（需提供功能截图证明文件） |
| 21 | 拍照 | 后置≥1600万像素，前置≥800万像素 |
| 22 | ★ 手电筒 | 双手电筒设置，分别方便护士察看病人瞳孔和夜间查房；其中瞳孔手电支持自定义按键一键开启（需提供自定义按键一键启动软件著作权）； |
| 23 | RFID | 支持NFC模块，方便读取操作 |
| 24 | ★ 材质 | 医疗专用白色款式，外壳为抑菌材料，并具备耐医院酒精、过氧化氢等化学品擦拭消毒（符合GB4943.1-2011标准，并提供第三方CNAS实验室出具的耐医用酒精和医用过氧化氢擦拭的检测报告） |
| 25 | 键盘 | 为便于消毒清洗，设备正面必须为触控按键，不得有实体按键 |
| 26 | ★ 指纹 | 指纹在机身侧面，方便临床解锁设备和登录护理应用，提供样机验证 |
| 27 | WIFI传输 | WIFI传输：支持2.4G和5G双频通信，支持IEEE802.11a/b/g/n/ac，支持WIFI6 |
| 28 | 数据传输 | 5G全网通，支持双卡双待，提供入网许可证和型号核准证 |
| 29 | 时间同步 | 内网自动进行时间同步（须提供功能截图证明） |
| 30 | 扫描按键 | 同时支持左右两侧实体扫描按键和屏幕悬浮式扫描按键（须提供悬浮扫描按键功能截图证明） |
| 31 | 准心模式 | 可实现PDA准心扫描，防止相邻条码的误读（须提供功能截图证明） |
| 32 | 通知方式 | 声音、振动器、LED灯指示 |
| 33 | 音频 | 音频：扬声器、2个麦克风、支持语音通话 |
| 34 | 传感器 | 重力传感器、光线传感器、距离传感器 |
| 35 | 定位系统 | GPS、GLONASS、北斗 |
| 36 | 蓝牙 | 采用Bluetooth5.1技术 |
| 37 | ★ 安规检测 | 投标产品通过GB9706.1-2007安规检测，需提供第三方CNAS实验室出具检测报告复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商 |
| 38 | ★ 医用电气安全 | 投标产品通过YY0505-2012医用电气安全检测，需提供第三方CNAS实验室出具检测报告复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商 |
| 39 | ★ 高低温测试 | 投标产品通过GB/T 2423.1-2008低温检测和GB/T 2423.2-2008高温检测，需提供第三方CNAS实验室出具检测报告复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商 |
| 40 | ★ 盐雾测试 | 投标产品通过GB/T 2423.17-2008盐雾检测，需提供第三方CNAS实验室出具检测报告复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商 |
| 41 | 认证 | ★ 投标产品符合电子产品有害物限制使用的要求，提供CQC（中国质量认证中心）出具的认证证书 |
|  |  | CCC |
|  |  | 电池UN38.3检测报告 |
| 42 | 所投设备厂商必须提供认证 | 1、职业健康安全管理体系认证证书，2、环境管理体系认证证书，3、信息安全管理体系认证证书，4、知识产权管理体系认证证书5、符合 ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求 》 并提供证书 |
| 43 | APP需求 | 能无缝对接自定义医院护理APP |
| 44 | 数量需求 | 300台，备机按≥10%计算 |

1、PDA及管理平台要求如下：

| 45、终端管理平台 | 设备管理 | 设备增加：移动终端管理系统添加PDA终端信息，包含设备厂商、型号、使用科室、注册日期、使用人、Wi-Fi MAC、Bluetooth MAC、操作系统及版本等。支持单个和批量添加终端信息。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 设备删除：删除移动终端管理系统中终端信息。 |
|  |  | 设备锁定/解锁：对设备进行锁定或者解锁。 |
|  |  | 流量查看：后台查看终端的流量使用情况 |
|  |  | 远程控制：支持后台远程操控终端。 |
|  | 应用管理 | 应用程序管理：应用软件的统一下发，静默升级。 |
|  | 设置管理 | 设置管理：包括网络设置，扫描设置，系统设置等设置策略的统一下发配置 |
|  |  | 安全管理桌面：自定义安全桌面，桌面自主添加，删减app |
|  | 用户管理 | 用户权限管理：对终端设备的操作系统用户，控制其安装应用程序权限。 |
|  | ★其他要求 | 设备管理平台必须和所投设备为同一厂商，并提供设备管理平台软件著作权证书复印件； |

- 配套打印机参数如下：

| 1 | 打印机要求（46台） | 打印方式：热敏及热转印 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 字符集 ：中文GB18030 |
|  |  | 打印速度：150mm/s |
|  |  | 打印宽度： 108mm |
|  |  | 条形码 ：一维码、二维码 |
|  |  | 纸卷外径：127mm |
|  |  | 碳带长度： 300m |
|  |  | 标配接口： USB接口 |
|  |  | 选配接口： 并口、串口、网口、蓝牙、WIFI |
|  |  | 尺 寸 ：230 （宽）×290（长）×176（高）mm |
|  |  | 重 量 ：3.0Kg |
|  |  | 选 件 ：切刀、剥离器 |
|  |  | 提 供 ：图片 |
| 2 | 成人腕带要求（6.5万根/年） | 材质类型：特制热敏复合材料 |
|  |  | 特质特性：柔软、轻薄、防水、防酒精，带独有的抗菌涂层 |
|  |  | 使用对象：需要识别的6岁以上的儿童和成人。 |
|  |  | 打印方式：热敏打印 |
|  |  | 产品规格：260mm×35mm，取出后250mm×25mm |
|  |  | 打印区域：80mm×25mm |
|  |  | 打印内容：文字、一维码、二维码 |
|  |  | 颜色：提供选择 |
|  |  | 可扫描期≥60天 |
|  |  | 佩戴方式：锁扣型，一次性使用 |
|  |  | 保质期：5年 |
|  |  | 提供：图片 |
| 3 | 儿童腕带要求（1万根/年） | 材质类型：特制热敏复合材料 |
|  |  | 佩戴方式：锁扣型，一次性使用 |
|  |  | 特质特性：柔软、轻薄、防水、防酒精，带独有的抗菌涂层 |
|  |  | 使用对象：需要识别的6岁到12岁儿童 |
|  |  | 产品规格：220mm×30mm，取出后205mm×20mm |
|  |  | 打印区域：70mm×20mm |
|  |  | 打印方式：热敏打印 |
|  |  | 打印内容：文字、一维码、二维码 |
|  |  | 颜色：提供选择 |
|  |  | 保质期：5年 |
|  |  | 可扫描期≥60天 |
|  |  | 提供：图片 |
| 4 | 婴幼儿腕带要求（0.5万根/年） | 材质类型：特制热敏复合材料/特制纳米硅胶复合材料 |
|  |  | 佩戴方式：锁扣型，一次性使用 |
|  |  | 特质特性：柔软、轻薄、防水、防酒精，带独有的抗菌涂层 |
|  |  | 使用对象：新生儿及6岁以下幼儿 |
|  |  | 打印方式：热敏/碳带打印 |
|  |  | 产品规格：196mm×30mm，取出后186mm×20mm |
|  |  | 打印区域：70mm×20mm |
|  |  | 颜色：粉色卡通版 |
|  |  | 打印内容：文字、一维码、二维码 |
|  |  | 可扫描期≥60天 |
|  |  | 保质期：5年 |
|  |  | 提供：图片 |

★需提供腕带厂家权威认证∶IOS质量管理体系认证证书、SGS检测报告、FDA检测报告、CE证书、抗菌检测报告、皮肤刺激实验报告与迟发性超敏反应试验报告。

3、全院无线网络设备参数如下：

| 1 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 无线控器要求（2台） | 固化千兆电口数≥8；固化千兆光口数≥2个，提供官网查询链接及截图作为证明。 |
|  |  | ★ 默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理224个AP，提供官网查询链接及截图作为证明。； |
|  |  | 为保证设备使用安全，接触电流、保护导体电流、抗电强度均应符合GB 4943.1-2011安全标准。提供第三方权威测试报告复印件证明。 |
|  |  | ★ 为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK07。提供第三方权威测试报告（需具备CNAS标志）复印件、第三方权威机构官方查询结果截图（需体现设备防护等级）和查询链接。 |
|  | 软件功能 | 为保障无线网络的可靠性，单台设备最大可配置AP数目≥2048，保留测试权利并能够提供官网截图。 |
|  |  | 支持本地认证功能，无需通过外置Portal服务器和Radius服务器认证。 |
|  |  | 对Wall AP可支持的容量翻倍。 |
|  |  | 要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求。 |
|  |  | 无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP 接入虚拟AC中。 |
|  | 管理特性 | 为方便网络管理，AC设备支持通过云端管理，实现远程配置，远程升级，远程监控无线网络的运行情况。 |
| 2 | 指标项 | 参数要求 |
|  | 交换机（30台） | 交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps，提供官网截图和链接证明。 |
|  |  | 固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个，≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W，提供官网截图和链接证明。 |
|  |  | 要求所投产品端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力），要求投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的测试报告以及检测机构官网查询截图并加盖产品厂商公章或招投标专用章。 |
|  |  | ★ 投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供所投产品官网截图、实物照片。 |
|  | 软件功能 | 支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 |
|  |  | 要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。 |
|  |  | 支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 |
|  |  | 支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 |
|  |  | 要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms，需提供第三方权威机构测试报告。 |
|  |  | 支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms，需提供第三方权威机构测试报告。 |
|  | 管理特性 | ★ 设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等，投标时提供具有 CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 |
|  | 产品资质 | ★ 所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图并加盖厂商公章或投标专用章。 |
|  |  | 提供工信部设备进网许可证。 |
| 3 | 指标项 | 参数要求 |
|  | 控制基站（43台） | 覆盖区域：全院东西两个区域。（病区覆盖：病房、护士站、医生办公室、护士办公室、示教室、治疗室、配药室等；手术室、供应室、ICU等。） |
|  |  | 支持协议：可支持IEEE802.11a/b/g/n/ac，并同时预留对Bluetooth、RFID、ibeacon等协议的专用扩展接口，扩展不同的系统应不受品牌、厂商的限制。 |
|  |  | 天线配置：为保证信号质量，要求每个病房及医护办公室至少安装1个无线天线 |
|  |  | ★漫游切换：2.4GHz及5GHz无线信号须同时实现单一病区内零漫游、零切换 。 |
|  |  | 信号强度：在目标区域的覆盖范围内，WLAN须同时支持2.4GHz 和5GHz信号发射，2.4GHz 和5GHz信号强度应始终保持在-65dBm以上。 |
|  |  | ★信道干扰：2.4GHz及5GHz无线信号分别在室内信号分布基站系统中通过单一射频卡发射，整个病区2.4GHz及5GHz无线信号分别仅有一个bssid，在同一病区分别不得占用超过1个信道。 |
|  |  | ★信号稳定性：在没有第三方干扰源的情况下，无线网络下，PDA在同一病区病房之间移动中测试ping 10000字节的包，丢包率为0（连续测试时间不少于5分钟）。 |
|  | 部署方式 | 基于射频天馈技术，单基站AP通过链接其他配件可至少为40个独立的20平米左右的房间提供信号覆盖，确保无线网络具备较高的覆盖能力，需包含系统结构说明，AP及配件名称，部署和覆盖方式等详细内容以确保一个AP即能覆盖一个病区并保证每个病区内的无线信号覆盖在同一信道和同一频段。以供评委评估方案有效性和可行性。 |
|  | 功能要求 | WIFI射频信号输出接口：★≥8个SMA型射频接口，网络接口：10/100/1000Mbps以太网接口≥1个，Console 端口≥1个 |
|  |  | 工作信道： |
|  |  | 2.412 to 2.472 GHz，共13 信道； |
|  |  | 5.150 至 5.350 GHz，共8 信道； |
|  |  | 5.725 至 5.850 GHz，共5 信道。 |
|  |  | ★WIFI射频信号输出接口具备天馈链路检测功能，设备面板提供指示灯可实现无线链路故障的快速发现定位，提供产品实物证明 |
|  |  | 第三方物联网射频信号输入接口：★≥2个SMA型射频接口 |
|  | 软件功能 | 冗余备份、负载均衡：★支持冗余备份技术，当基站宕机时，有备份信号可以自动接替，医院移动医护业务不会中断，提供完整的技术方案和备份切换原理说明 |
|  |  | 内、外网物理隔离：★支持内、外网物理隔离，并提供方案技术说明 |
|  |  | 多SSID：支持 |
|  |  | 安全标准：802.11i，WEP, Dynamic WEP, WPA-PSK，WPA2-PSK，WPA, WPA2 |
|  |  | QoS 802.11e：支持 |
| 4 | 指标项 | 参数要求 |
|  | 单元控制（307台） | 功能实现：★基于射频天馈技术，可以对基站AP的信号进行中继、扩展、功分、实现射频信号1分6部署。 |
|  |  | 内置AP功能：★设备内置AP，可不依赖基站通过馈线天线实现双路双频双流802.11ac信号覆盖 |
|  |  | 物联网支持：支持扩展物联网设备为了保证物联网业务顺利开展，可为物联网设备供电、传输数据，并不需要拆装无线设备 |
|  |  | 升级选项：可升级支持全网冗余备份、线性扩容或内、外网物理隔离。 |
|  | 部署方式 | 能实现隐蔽部署，通过馈线外接美化天线实现病区的入室信号覆盖 |
|  | 功能要求 | 接口形式：★≥1个SMA型射频输入接口，≥12个SMA型射频输出接口 |
|  |  | 业务端口：3个10/100/1000Base-T以太网上联端口（LAN1口支持PoE+受电，LAN2口可对外输出802.3af供电） |
|  |  | 天馈链路检测：射频信号接口具备天馈链路检测功能，设备面板提供指示灯可实现无线链路故障的快速发现定位，提供产品实物证明 |
|  |  | 结构要求：全金属外壳，无散热孔设计，满足楼道、吊顶等恶劣环境的部署要求 |

4、4G/5G网络要求如下：

| 4G/5G网络： | 1、提供100M互联网专线，确保上下行带宽100M，并提供1个固定公网IPv4地址 |
| --- | --- |
|  | 2、4G至少支持GRE隧道、L2TP隧道、Ipsec隧道三种加密方式 |
|  | 3、提供5G专属接入点DNN，支持GRE、L2TP、IPSEC隧道封装，满足数据不出本地的需求； |

5、移动输液软件维护：使用现有软件（需与软件公司签订维保，费用包含在总费用中，具体以实际情况为准）

硬件配套设备要求

多频物联网基站

| 序号 | 指标 | 技术规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通信方式 | TCP/IP |
| 2 | 通信频率 | 430MHZ/2.4GHZ |
| 3 | 通信距离 | 0~30m |
| 4 | 供电 | poe供电 |
| 5 | 尺寸（长*宽*高) | ≤ 214mm*128mm*32mm |
| 6 | 操作温度 | -10℃ ～ +50℃ |
| 7 | 贮藏温度 | -40℃ ～ +85℃ |
| 8 | 操作湿度 | 5% ～ 95% |
| 9 | 贮藏湿度 | 10% ～ 90% |

通信网关技术要求

| 序号 | 指标 | 技术规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | 宽电压输入110-260VAC/50Hz |
| 2 | 网络端口数 | ≥12路PoE供电网络接口,2路数据上联接口 |
| 3 | 传输速率 | 10Mbps/100Mbps |
| 4 | 网络标准 | 要求支持IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE802.3af |
| 5 | 传输模式 | 全双工/半双工自适应 |
| 6 | 背板带宽 | ≥3.2Gbps |
| 7 | 包转发率 | 10Mbps:14880pps； 100Mbps:148800pps； |

无线呼叫单元（含底座）技术要求

| 序号 | 指标 | 技术规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 只读型 ID号全球唯一 |
| 2 | 工作频率 | RFID 433MHz |
| 3 | 射频功率 | ≤10dBm |
| 4 | 发射距离 | ≥30M |
| 5 | 工作环境温度 | -40℃- +85℃ |
| 6 | 使用寿命 | ≥6年 |

智能安卓终端技术要求

| 序号 | 指标 | 技术规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输出分辨率 | ≥1080P |
| 2 | 视频播放格式 | 支持DAT, VOB, MPEG, MPG, AVI, MP4, ASM等常规格式 |
| 3 | 音频播放格式 | 支持MP3, WAV, WMA, OGG, AAC, FLAC等常规格式 |
| 4 | 画面浏览 | 支持JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF等常规格式 |
| 5 | 本机存储 | ≥4GB |
| 6 | 存储卡类型 | 支持TF卡 |
| 7 | 视频接口 | HDMI;内置wifi |
| 8 | 音频接口 | HDMI |
| 9 | 其他接口 | USB HOT,USB device |
| 10 | 电压 | 12V |

二、服务期限：一年。

三、人员配置要求：派驻至少 1 名项目负责人与 4 名工程师常驻服务，共计 5 名常驻人员。为保证服务人员基本素质，要求的5名驻场工程师中，至少有1人具有15年以上IT相关行业维修或售后服务工作经验；另外4名维护人员至少具有5年以上IT相关行业维修或售后服务工作经验。（提供承诺函加盖投标人公章）

评标标准

| 评分项目 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标价格（30分） | 投标人所提供的服务必须与采购要求相符合，即以满足招标文件要求的一年期投标总报价且投标报价最低的投标总价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分=（最低投标价/投标报价）×30 |
| 项目建设方案（20分） | 1、项目需求分析与理解（5分） |
|  | 供应商针对本项目整体项目需求分析和理解透彻、科学性可操作性强的得5分； |
|  | 供应商整体项目需求分析和理解一般、科学性可操作性一般的得3分； |
|  | 供应商整体项目需求分析和理解差、科学性可操作性差的得1分； |
|  | 未提供不得分。 |
|  | 2、网络实施方案（5分） |
|  | 供应商针对本项目制定详细实施方案。 |
|  | 实施方案具体详细、可行性高，完全满足或优于采购人需求的得5分； |
|  | 实施方案较笼统、可行性不高，满足采购人需求的得3分； |
|  | 实施方案不具体、片面、可行性差，基本满足采购人需求的得1分； |
|  | 未提供不得分。 |
|  | 3、项目质量保证方案（5分） |
|  | 供应商针对本项目制定相应的质量保证方案，包含但不限于项目组人员配置、项目管理制度等。 |
|  | 质量保证方案全面、可行性强，完全满足或优于采购人需求的得5分； |
|  | 安全设计方案较全面、可行性一般，满足采购人需求的得3分； |
|  | 安全设计方案不全面、可行性差，基本满足采购人需求的得1分； |
|  | 未提供不得分。 |
|  | 4、移动护理服务连续性方案（5分） |
|  | 供应商应依据医院现有的建设情况提供移动护理服务连续性方案。 建设过程中现有服务连续性保障方案（技术保障与费用保障）3分 后续网络升级与切换服务连续性保障方案（4G/5G）2分 |
| 技术性能（27分） | 一、设备性能（20分） |
|  | 技术性能完全满足招标文件要求，得8-10分； |
|  | 技术性能基本满足招标文件要求且偏差在合理范围内，得5-7分； |
|  | 供应商对项目需求或性能要求逐条响应，是否完全满足或优于磋商文件要求。项目需求或要求中标注 “★”的项目为重要指标，不提供证明材料的，每一项减2分，非“★”项目为一般性指标，如低于招标要求或未按照要求提供证明材料的每一项减1分。 |
|  | 二、设备功能演示（共7分）： |
|  | 1、PDA成功对接护理软件，并展示实地演示的工作过程。2分 |
|  | 2、PDA成功对接输液软件，并展示实地演示的工作过程。2分 |
|  | 3、PDA成功对接无线网络，并展示实地演示的工作过程。2分 - 4、PDA终端管理平台。1分 - PPT或视频演示 |
| 售后维护服务方案（20分） | 1、服务目标及思路（5分） |
|  | 供应商针对本项目的服务目标明确、理解透彻、思路清晰的得5分； |
|  | 服务目标基本明确、理解基本透彻、思路基本清晰的得3分； |
|  | 服务目标模糊、理解不到位、思路混乱的得1分。 |
|  | 未提供不得分。 |
|  | 2、维护方案（5分） |
|  | 供应商针对本项目制定具体维护实施方案。 |
|  | 整体维护实施方案明确，可行性高，服务内容全面，完全满足或优于采购人需求的得5分； |
|  | 整体维护实施方案比较明确，有一定可行性，服务内容较全面，满足采购人需求的得3分； |
|  | 整体维护实施方案不明确、可行性不强，服务内容不够全面，基本满足采购人需求的得1分。 |
|  | 未提供不得分。 |
|  | 3、应急方案（10分） |
|  | 供应商针对本项目系统维护工作可能出现的临时故障、紧急事故等制定应急方案，应急方案可行性高、应急处置能力强的得6分； |
|  | 应急方案可行性较高、应急处置能力一般的得3分； |
|  | 应急方案可行性低、应急处置能力差的得1分。 |
|  | 未提供不得分。 |
| 业绩（3分） | 供应商承担过医院无线网络服务合作并搭建系统平台项目，每个提供一个合同得一分，最多三分。（提供合同复印件并加盖供应商公章，原件备查） |

三、投标人须知

（一）编制要求

1、投标人应在仔细阅读调研文件的基础上，按招标方要求认真编写投标文件，并加盖投标单位公章。投标人提供的投标文件必须真实、详尽。所有投标文件须有总目录和总页码，每份标书从起始页依次插入连续的页码。投标文件袋须密封良好并加盖骑缝印章，送达指定地点，逾时送交的材料概不接受。

2、投标人在收到调研文件后，若有疑问应以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）在规定时间前向招标人提出。招标人将所有问题集中后在统一答复所有投标人。

3、明确标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。所有投标资料均需A4纸打印，按照调研文件规定的顺序装订。

（二）资格审查要求

1.证明投标人合格和资格的文件

1.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

1.2.1★投标函(原件)

1.2.2★资格声明(原件)

1.2.3★被授权人参加投标的须提供《法定代表人授权委托书》原件和被授权人身份证复印件(原件备查)；若法定代表人参加投标，只须提供本人身份证复印件(原件备查)

1.2.4★法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(复印件加盖投标人公章)；

1.2.5★依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2022年9月至2022年11月三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

1.2.6★投标人2022年9月至2022年11月三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

1.2.7★2021年度财务报告(复印件加盖投标人公章)

1.2.8★投标人采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

注：1.受疫情影响，享受国家政策缓交或减免规费税金的，可提供政策支持文件替代相关证明材料。

2.供应商如有相关政策支持，延期缴纳或暂不缴纳职工社会保障资金的，须提供相关证明材料。

1.3投标文件的正本和副本中均须提供资格证明文件。上述打★号为必备项，若有缺失，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正；上述未打★号为备查项，若缺项，则投标文件仍然有效，但将影响评分结果。

2.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

2.1投标人应提交证明其拟提供货物和服务是合格的，且符合招标文件规定的文件，并作为投标文件的一部分。

2.2投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

2.3投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

2.4投标人除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

2.5货物和服务合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物原产地的说明，并由装运货物时出具的原产地证明证实。

2.6证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

2.6.1货物主要技术指标和性能的详细说明、详细的交货清单、货物安装、验收标准、投标货物技术资料，以及其他需要说明的问题等。

2.6.2货物从采购人开始使用至规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

2.6.3对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供设备的具体参数值。

2.7根据招标文件的技术要求逐条说明货物对技术要求的适应性，如有不符之处，应说明其差别之所在；招标文件中技术要求所提供的质量标准、制造货物的材质和货物性能，投标人可以在投标文件中提出不同的标准和材质以替代，但应使采购人和采购代理机构相信替代品的质量和性能相同于或优于原技术要求。

（三）投标文件要求

1、投标文件的组成：

1.1资格审查文件（结合上述资格审查要求，须单独装订编页码做目录，A4纸打印并在封面注明“资格审查文件”），所有复印件需加盖公章：

（1）针对本项目调研的授权委托书；

- 企业法人营业执照；

- 企业资质证书；

- 由社保部门出具的投标人为授权委托人及调研经办人缴纳的2022年9月至2022年11月养老保险费用的证明材料；

1.2报价文件（须单独装订编页码做目录，A4纸打印并在封面注明“报价文件”）

（1）投标函

（2）授权委托书

（3）投标报价

以上投标文件组成及报价要求将作为否决投标单位标书的重要条件。

（四）开标、评标

1、开标时，招标方代表或监管部门或投标单位检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封读标。投标文件一经开封不得进行改动。

2、初步评审要求：开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整；是否有计算错误。投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件：

（1）投标文件不响应调研文件要求的；

（2）投标函未盖投标人的企业及企业法定代表人印章并签字的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章并签字的；

（3）投标文件的关键内容模糊、无法辨认的；

3、评标小组先评审技术文件，后评审报价文件。

4、严格按照扬州大学采购管理暂行办法，组成项目评标小组。严格按招标文件，公平、公正、科学、严谨地对投标文件进行综合评定。

5、调研程序：

（1）资格审查；（2）投标单位演示；（3）调研谈判。

6、定标

本次调研旨在论证具体需求及预算，不产生中标单位。

四、投标文件格式及附件要求

目录

（一）资格审查

1、针对本项目的授权委托书原件；

2、企业法人营业执照；

3、企业资质证书；

4、由社保部门出具的投标人为经办人及投标报名项目负责人缴纳的2022年9月-2022年11月养老保险费用的证明材料；

5、投标单位不在供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图，并盖章。

（二）报价文件

1、投标函

2、授权委托书

3、投标报价

4、供应商廉洁自律承诺书

（三）技术响应文件

根据项目需求编制相应技术文件。

授权委书

本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位的(姓名)为我公司代理人。代理人在扬州大学附属医院东、西院区移动医护服务项目调研活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字)

日期： 年   月    日

代理人姓名：签字：

身份证复印件：

承诺书(一)

致：扬州大学附属医院（招标人名称）

我公司自愿参加贵单位扬州大学附属医院东、西院区移动医护服务项目的调研，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

拟任现场负责人为。本公司递交的资格审查申请书中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。

单位：（公章）

法定代表人签字：

项目负责人签名：

年   月   日

投标函

招标人： 扬州大学附属医院

根据已收到贵方调研的扬州大学附属医院东、西院区移动医护服务项目的调研文件，遵照扬州大学采购管理暂行办法，我单位经研究上述调研文件的投标须知、合同条件、技术规范、和其他有关文件后，我方投标报价为              万元。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日  期：

投标报价

| 序号 | 项目内容 | 投标内容 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扬州大学附属医院东、西院区移动医护服务项目 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
|  | 其他条件 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日  期：

供应商廉洁自律承诺书

扬州大学附属医院数字化办公平台项目调研是实行公开、公平、公正的阳光工程，给予了每个供应商平等竞争的机会。作为参与此次调研活动的承包商,我公司现郑重作出以下承诺：

一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府采购的各项法律、法规和制度以及《扬州大学采购管理暂行办法》的规定。

二、客观真实反映自身情况，按规定接受采购供应商资格审查,不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。

三、以合法正当的手段参与采购的公平竞争。不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。

四、在采购活动中，认真履行规定义务,包括:遵守采购程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件；在评标、谈判现场遵守相关纪律，不影响正常的采购秩序。

五、自觉接受采购监督管理部门及其他相关部门的监督检查。

如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受采购监督管理部门及其他相关部门依法作出的处罚。

承诺单位（盖章）

法定代表人（授权代表签字）：

2022年    月   日