超高档螺旋CT招标技术参数规格

本次招标采购设备为128≥排螺旋CT,投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优质的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的实力。

设备技术规格及要求

| 序号 | 招标要求 | 投标规格 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫描系统 |  |  |
| 1.1 | 扫描架孔径 | ≥70cm |  |
| 1.2 | 机架旋转速度 | ≥0.28s/圈 |  |
| 1.3 | 高压发生器功率 | ≥100kW |  |
| 1.4 | 球管阳极热容量 | ≥6.8MHU（100％利用率） |  |
| 1.5 | 球管电压最大输出 | ≥135kV |  |
| 1.7 | 球管电压最小输出 | ≤80kV |  |
| 1.8 | 球管电流最大输出 | ≥740 mA |  |
| 1.9 | 球管电流最小输出 | ≤20mA |  |
| 1.10 | 探测器物理有效排数 | ≥256(双源/双层累加) |  |
| 1.11 | 每排探测器物理有效层厚 | ≤0.625cm |  |
| 1.12 | 每排探测器采样率 | ≥2496 |  |
| 1.13 | 探测器Z轴覆盖范围 | 单套≥16cm；双套/双层≥8cm |  |
| 1.14 | 主台CPU型号 | 最新规格型号 |  |
| 1.15 | 硬盘容量： | 主机≥2T |  |
| 1.16 | 原装高级后处理工作站 | 最新规格型号 |  |
| 2 | 扫描及图像质量 |  |  |
| 2.1 | 空间分辨率 | ≥30LP/cm |  |
| 2.2 | 密度分辨率 | ≤5mm@0.3% |  |
| 2.3 | 最薄扫描层厚 | ≤0.625 |  |
| 2.4 | 图像重建速度 | ≥33幅/秒 |  |
| 2.5 | 低剂量扫描 | 标配 |  |
| 2.6 | 高分辨率扫描 | 标配 |  |
| 2.7 | 实时智能剂量调控功能 | 标配 |  |
| 2.8 | 动态扫描CT时间密度曲线 | 标配 |  |
| 2.9 | 实时自动造影剂跟踪 | 适用全身任何血管CT造影检查 |  |
| 3 | 临床应用功能及软件 |  |  |
| 3.1 | DICOM 3.0协议 | 实现数据传输、查询、导出、打印及Worklist功能 |  |
| 3.2 | 图像后处理功能 | (3D/2D/MPR/MIP/ VR/CV/3D SSD/CTA/ 3D SVA /表面三维重建/透明化显示技术等 |  |
| 3.3 | 一键式CTA去骨功能： | 标配 |  |
| 3.4 | 自动脑出血量定量分析功能 | 标配 |  |
| 3.5 | 婴幼儿扫描专用功能包 | 标配 |  |
| 3.6 | 心脏成像功能： | 全自动心脏成像软件及高级心功能分析（单色谱图像、能谱曲线、碘图及虚拟平扫、物质成份分析、有效原子序数、电子密度功能、灌注能谱双功能成像） |  |
| 3.7 | 灌注成像功能 | 对不同器官血流动力学模型，提供单血供灌注模型和双血供灌注模型、专用全器官容积灌注软件 |  |
| 3.8 | 能谱成像功能 | 单色谱图像、能谱曲线、碘图及虚拟平扫、物质成份分析、有效原子序数、电子密度功能、灌注能谱双功能成像 |  |
| 4 | 售后服务和其它要求 |  |  |
| 4.1 | 整机保修 | 3年 |  |
| 4.2 | 提供完整的使用手册 |  |  |
| 4.3 | 提供专用维修工具一套 |  |  |
| 4.4 | 提供培训计划 |  |  |
| 4.5 | 高压注射器一套 |  |  |
| 4.6 | 患者防护装置 | （≥1套） |  |
| 4.7 | 随机附件 | 1套 |  |
| 4.8 | 技术资料 | 1套 |  |