扬州大学附属医院实验实施、净化工程项目调研文件

一、项目基本情况

1.项目名称：扬州大学附属医院实验实施、净化工程项目

2.调研方式：公开调研

3.项目预算：250万

4.免费质保期：3年

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件加盖供应商公章)；

1.2 若法定代表人参加询价的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）；

1.3 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)；

1.4 供应商近三个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)；

1.5 与第（1.4）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2024年度财务报告（成立不满一年不需提供）(复印件加盖供应商公章)；
  1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件）；

1.7 供应商信用承诺书(原件)；
1.8 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"网站 (www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（是否被列入失信名单的查询结果将以网页打印的形式加盖供应商公章）；

2.本项目的特定资格要求：

无

- 报名时间

- 1. 2025年10月8日 17：30分前

- 2.请如实填写《供应商参加投标确认函》并盖章扫描，并将扫描的加盖公章的确认函和营业执照复印件及授权委托书于2025年10月8日17：30前发送至电子邮箱（50891671@qq.com）（联系电话：0514-82099552）。邮件名称为投标公司名称+所投项目名称，未按规定格式填写发送视为无效报名。

四、获取调研文件

1、时间：公告发布之日起

2、获取方式：扬州大学附属医院官网下载

五、提交投标文件截止时间、调研时间和地点

1、时间：2025年10月9日14点00分（北京时间）

2、地点：扬州大学附属医院行政楼407会议室

六、其他补充事宜

1、投标文件制作份数要求：一式伍份（壹份正本、肆份副本）。每份文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

供应商须知

（一） 响应文件的组成：

1.响应函（格式见附件）

2.资格声明（格式见附件）

3.资格证明文件：

3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件加盖供应商公章)；
3.2 若法定代表人参加调研的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）；

3.3 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)；

3.4 供应商近三个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)；

3.5相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2024年度财务报告（成立不满一年不需提供）(复印件加盖供应商公章)；
    3.6 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件）；

3.7 供应商信用承诺书(原件)；
3.8 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"网站 (www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（是否被列入失信名单的查询结果以网页打印的形式加盖供应商公章）；

4.本项目的特定资格要求：

无

5.报价一览表

6.如有以下文件自拟并自行添加至响应函中：

（1）要求采购人提供的配合；

（2）其它（供应商认为有必要提供的声明和文件）。

（二） 响应文件的要求：

1. 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2. 响应文件由供应商按要求参考给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或被授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3. 一律以人民币为报价结算货币,单位为“元”。

4. 响应文件应用不褪色的墨水书写或打印。

5. 响应文件参考响应函格式中的顺序制作，并请编制目录。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6. 响应文件份数为正本一份，副本四份，须各自装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，密封，同时注明供应商名称。

7. 响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人被授权代表的签字。

本项目采用投标文件第一次报价和现场第二次报价的报价方式，第二次报价不得高于第一次报价，任何有选择的报价(方案)将不予接受。

供应商应充分考虑安装、施工期间各类材料的市场风险和政策性调整因素，将风险系数计入总报价。报价应包括所有设备、材料及税金、包装费、运杂费、保险费、卸力费、调试费、培训费、资料费、售后服务费、综合费用等直至完全交付采购人使用的所有费用。

（三） 无效响应文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

1.响应文件未按规定的期限、地点送达的；

2.响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

3.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的；

4.响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；

5.响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

6.项目总报价超过本项目预算的；

7.提供虚假材料的（包括但不限于工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

8.不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

9.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

10.其他法律、法规及本谈判文件规定的属非响应性的询价响应文件的情形。

（四） 评审：

评审工作由扬州大学附属医院负责组织。

具体评审事务由组建的询价小组负责。

1.响应文件的审查

（1）本项目采用投标文件第一次报价和现场第二次报价的报价方式，第二次报价不得高于第一次报价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（2）正本与副本不符，以正本为准。

2.评审程序

（1）响应文件审核。审核分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定报价供应商是否具备报价资格。

②符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，调研小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其被授权的代表签字。

项目需求及相关说明

一、项目概况

1.扬州大学附属医院（扬州市第一人民医院）西区医院需对检验科、实验室实验家具、配套设施及负压实验室净化工程进行更新安装。本项目为交钥匙工程，包含实验台及其配套、通风柜、万向排气罩、功能柜、实验室吊装系统、负压实验室净化工程等。本次采购包括设备的选型设计、供货、运输、卸货、施工安全防护、围挡封闭、旧实验家具及设施的翻新维修、垃圾清运、多次搬运、安装、水电线路管路及风管连接、调试、缺陷处理、负压实验室净化工程、人员培训，直至通过相关部门的验收发证。达到合同要求，同时提供三年售后维保服务，投标所提供的设备必须符合国家有关技术规范及标准的要求和卫生、疾控、消防、环保的要求。此次中标人，需配合装修施工，便于今后使用。

2.供货及工期：本项目自签订合同之日起90天内完成供货及安装。

3.由于涉及现场改造升级，请投标单位自行对现场进行勘查，因勘察不到位或未勘察产生的投标误解后果由供应商自行承担。

二、需求和平面图

基本参数部分仅作为参考，投标人需根据现场勘查情况进行复核，防止存在偏差。投标参数优于招标要求2%均视为有效参数，但不增加得分。产品生产工艺需注意接缝平整，四周倒角，表面和边角光洁无毛刺，不伤手。实验设施产品清单（一）至（六）和净化工程清单（一）至（五）注意分项报价需要和技术要求清单对应，总价需将所有清单合计报价。报价包括乙方提供货物的产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、拆装搬运费、维修费、 运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有综合费用。投标人需自行对现场情况进行勘察，在采购人协调下并与第三方单位进行配合，完成系统联动调试。

- 技术参数要求

基本参数部分仅作为参考，投标人需根据现场勘查情况进行复核，防止存在偏差。投标参数优于招标要求2%均视为有效参数，但不增加得分。产品生产工艺需注意接缝平整，四周倒角，表面和边角光洁无毛刺，不伤手。实验设施产品清单（一）至（六）和净化工程清单（一）至（四）注意分项报价需要和技术要求清单对应，总价需将所有清单合计报价。

一、实验设施产品清单及要求

清单（一）

| 序号 | 位置名称 | 产品名称 | 规格 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 参考照片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 走道边台带水槽 | 靠边实验台03 | L*700*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 1.8 |  |  |
| 2 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  |  |
| 3 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 4 | 开敞实验区 边台带水槽 | 靠边实验台06 | L*1050*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 23.3 |  |  |
| 5 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 3 |  |  |
| 6 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 3 |  |  |
| 7 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 20 |  |  |
| 8 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 40 |  |  |
| 9 | 开敞实验区边台带水槽 | 靠边实验台05 | L*650*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 0.75 |  |  |
| 10 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  |  |
| 11 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 12 | 开敞实验区MAX试验台 | MAX靠边实验台 | L*900*850 | 1.台面：20mm厚陶瓷台面 2.框架：40*60mm方钢，冷轧钢板可调挂钩和双包板焊接， 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 10.8 |  |  |
| 13 |  | 多功能模块 | 600*600*200 | 采用冷轧钢板、配备快速承插电模块及供水模块，铝型材框架固定，保证稳定及牢固。 | 套 | 3 |  |  |
| 14 |  | 功能柱 | 150*300*2250 | 主体：采用不低于1.0mm厚优质冷轧钢板，经过磷化处理，再经环氧粉体喷涂，带检修门； | 个 | 3 |  |  |
| 15 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 24 |  |  |
| 16 | 开敞实验区配件 | 紧急冲淋器 | / | 1.主体：304不锈钢， 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射， 3.冲淋开关：304不锈钢球阀， 4.冲淋盘/冲淋拉杆：304不锈钢， 5.洗眼喷头：优质铜材外加软性橡胶， 6.防尘盖：pp材质，使用时可自动被水冲开 | 件 | 1 |  |  |
| 17 | 实验室 转角边台带水槽+试剂架+吊柜 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 14.93 |  |  |
| 18 |  | 转角实验台 | 1000*1000*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 19 |  | 试剂架+吊柜 | L*300*1250 | 1.试剂架：采用1.2mm冷轧钢板，层板10mm厚钢化单面磨砂玻璃，不锈钢档杆，粉末喷涂 2.柜体：采用1.0mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.合页/拉手：304不锈钢； | 米 | 5.38 |  |  |
| 20 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 15 |  |  |
| 21 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 78 |  |  |
| 22 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 2 |  |  |
| 23 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 2 |  |  |
| 24 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 2 |  |  |
| 25 | 实验室 MAX中央台+试剂架 | MAX中央实验台+试剂架 | L*1500*850 | 1.台面：20mm厚陶瓷台面 2.框架：40*60mm方钢，冷轧钢板可调挂钩和双包板焊接， 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.试剂架：采用1.2mm冷轧钢板，层板10mm厚钢化单面磨砂玻璃，φ12mm不锈钢档杆，粉末喷涂 5.合页/拉手：304不锈钢； 6.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 9 |  |  |
| 26 |  | 多功能模块 | 600*600*200 | 采用冷轧钢板、配备快速承插电模块及供水模块，铝型材框架固定，保证稳定及牢固。 | 套 | 3 |  |  |
| 27 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 48 |  |  |
| 28 | 操作间 操作台 | 靠边实验台05 | L*650*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 6.54 |  |  |
| 29 |  | 水平线槽 | L*60*100 | 全钢结构，采用不低于1.0mm厚优质冷轧钢板，经过磷化处理，再经环氧粉体喷涂； | 米 | 6.54 |  | 仪器台内检修通道安装 |
| 30 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 24 |  |  |
| 31 | 操作间 洗手池 | 不锈钢洗手池 | 600*500*850 | 1.材质：整体304不锈钢结构，水池一体成型， 2.感应水龙头，附PP排水连接套件 | 套 | 1 |  |  |
| 32 | 质谱实验室边台带水槽 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 7.05 |  |  |
| 33 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  |  |
| 34 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 35 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 1 |  |  |
| 36 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 6 |  |  |
| 37 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 12 |  |  |
| 38 | 质谱实验室仪器台 | 仪器台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 9.25 |  |  |
| 39 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 40 |  |  |
| 40 | 质谱实验室配件 | 万向抽气罩 | / | 集气罩口：采用PP材质圆碗状；三节铝合金抽气罩主体，高密度PP材质关节，活动半径1200mm。 | 件 | 5 |  |  |
| 41 | 质谱样本间通风柜 | 台式通风柜01 | 1200*900*2400 | 1.外壳：全钢结构，主体采用1.2mm优质冷轧钢板按模折压而成，经过酸洗、磷化、静电喷涂环氧树脂粉末固化，表面光洁、耐腐蚀性能好，涂层厚度为≥75μm， 2.台面：采用25mm厚碟形陶瓷台面 3.内衬板/导流板为≥5mm 厚抗倍特板 4.日光灯：防爆30W日光灯密封安装，不与排毒柜内气流接触，易更换。 5.移门：调节门玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹胶玻璃 6.传动装置：滑轨采用专用型材，移门最大开启高度不得低于720mm，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。 | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 质谱样本间通风柜 | 台式通风柜02 | 1500*900*2400 | 1.外壳：全钢结构，主体采用1.2mm优质冷轧钢板按模折压而成，经过酸洗、磷化、静电喷涂环氧树脂粉末固化，表面光洁、耐腐蚀性能好，涂层厚度为≥75μm， 2.台面：采用25mm厚碟形陶瓷台面 3.内衬板/导流板为≥5mm 厚抗倍特板 4.日光灯：防爆30W日光灯密封安装，不与排毒柜内气流接触，易更换。 5.移门：调节门玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹胶玻璃 6.传动装置：滑轨采用专用型材，移门最大开启高度不得低于720mm，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。 | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 质谱样本间转角边台带水槽+试剂架+吊柜 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 7.9 |  |  |
| 44 |  | 转角实验台 | 1000*1000*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 45 |  | 试剂架+吊柜 | L*300*1250 | 1.试剂架：采用1.2mm冷轧钢板，层板10mm厚钢化单面磨砂玻璃，不锈钢档杆，粉末喷涂 2.柜体：采用1.0mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.合页/拉手：304不锈钢； | 米 | 6.38 |  |  |
| 46 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  |  |
| 47 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 48 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 1 |  |  |
| 49 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 8 |  |  |
| 50 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 16 |  |  |
| 51 | 污洗间 边台带水槽 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 3.3 |  |  |
| 52 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 2 |  |  |
| 53 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 54 |  | PP大水槽 | 800*460*320 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 55 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 2 |  |  |
| 56 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 1 |  |  |
| 57 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 2 |  |  |
| 58 | 样品接收 边台 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 3 |  |  |
| 59 |  | 转角实验台 | 1000*1000*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 60 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 5 |  |  |
| 61 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 10 |  |  |
| 62 | 样本处理 转角边台带水槽+试剂架+吊柜 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 7.93 |  |  |
| 63 |  | 试剂架+吊柜 | L*300*1250 | 1.试剂架：采用1.2mm冷轧钢板，层板10mm厚钢化单面磨砂玻璃，不锈钢档杆，粉末喷涂 2.柜体：采用1.0mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.合页/拉手：304不锈钢； | 米 | 3.7 |  |  |
| 64 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  |  |
| 65 |  | 单口洗眼器 | / | 1.主体：优质铜体，洗眼喷头加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶 2.阀体：止逆阀门可自动关闭 3.防尘盖： PP材质，使用时自动被水冲开。 | 件 | 1 |  |  |
| 66 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 67 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 1 |  |  |
| 68 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 6 |  |  |
| 69 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 12 |  |  |
| 70 | 样本处理 边台 | 靠边实验台02 | L*900*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 3.28 |  |  |
| 71 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 3 |  |  |
| 72 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 6 |  |  |

清单（二）

| 序号 | 位置名称 | 产品名称 | 规格 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 参考图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 走道边台带水槽 | 靠边实验台03 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 1.8 |  |  |
| 2 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  |  |
| 3 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 4 | 更衣室 洗手池 | 不锈钢洗手池 | 600*500*850 | 1.材质：整体304不锈钢结构，水池一体成型， 2.感应水龙头，附PP排水连接套件 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 更衣室 更衣柜 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 1.柜体：采用冷轧钢板,再经环氧树脂粉沫喷涂， 2.柜门：上下六开门，门为优质冷轧钢门板（附锁） | 台 | 30 |  |  |
| 6 | 办公室/报告室 洗手池 | 不锈钢洗手池 | 600*500*850 | 1.材质：整体304不锈钢结构，水池一体成型， 2.感应水龙头，附PP排水连接套件 | 套 | 2 |  |  |
| 7 | 常温库 洗手池 | 不锈钢洗手池 | 600*500*850 | 1.材质：整体304不锈钢结构，水池一体成型， 2.感应水龙头，附PP排水连接套件 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 常温库 货架 | 货架二 | 1500*500*1800 | 框架：全钢支架，表面喷涂环氧树脂粉末，环氧树脂喷涂厚度≥85μm。 层板：四层，高度可调，每层承重≥100KG | 组 | 3 |  |  |
| 9 | 前处理室 边台带水槽+试剂架+吊柜 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 6.65 |  |  |
| 10 |  | 试剂架+吊柜 | L*300*1250 | 1.试剂架：采用1.2mm冷轧钢板，层板10mm厚钢化单面磨砂玻璃，不锈钢档杆，粉末喷涂 2.柜体：采用1.0mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.合页/拉手：304不锈钢； | 米 | 3.86 |  |  |
| 11 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  |  |
| 12 |  | 单口洗眼器 | / | 1.主体：优质铜体，洗眼喷头加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶 2.阀体：止逆阀门可自动关闭 3.防尘盖： PP材质，使用时自动被水冲开。 | 件 | 1 |  |  |
| 13 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 14 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 1 |  |  |
| 15 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 6 |  |  |
| 16 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 12 |  |  |
| 17 | 前处理室 边台 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 3.5 |  |  |
| 18 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 4 |  |  |
| 19 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 8 |  |  |

清单（三）

| 序号 | 位置名称 | 产品名称 | 规格 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 参考图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 走道配件 | 壁挂式紧急冲淋器 | / | 1.主体：304不锈钢， 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射， 3.冲淋开关：304不锈钢球阀， 4.冲淋拉杆：304不锈钢， 5.防尘盖：pp材质，使用时可自动被水冲开 | 件 | 2 |  |  |
| 2 | 库房置物柜 | 置物柜 | 900*450*1800 | 1.柜体：采用冷轧钢板,再经环氧树脂粉沫喷涂， 2.柜门：双开门样式，左右透明玻璃开门（附锁） | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 库房货架 | 货架 | 1500*600*1800 | 含拆除、搬运、安装、老旧配件更换费用 | 组 | 1 | 利旧 | 利旧 |
| 4 | 库房货架 | 货架 | 2000*600*1800 | 含拆除、搬运、安装、老旧配件更换费用 | 组 | 1 | 利旧 | 利旧 |
| 5 | 更衣室 洗手池 | 不锈钢洗手池 | 600*500*850 | 1.材质：整体304不锈钢结构，水池一体成型， 2.感应水龙头，附PP排水连接套件 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 隔离服更衣室/缓冲间 洗手池 | 不锈钢洗手池 | 600*500*850 | 1.材质：整体304不锈钢结构，水池一体成型， 2.感应水龙头，附PP排水连接套件 | 套 | 4 |  | 等甲方通知安装 |
| 7 | 产物分析室边台带水槽 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 4.18 |  | 等甲方通知安装 |
| 8 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  | 等甲方通知安装 |
| 9 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  | 等甲方通知安装 |
| 10 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 4 |  | 等甲方通知安装 |
| 11 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 8 |  | 等甲方通知安装 |
| 12 | 产物分析室边台 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 6.18 |  | 等甲方通知安装 |
| 13 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 6 |  | 等甲方通知安装 |
| 14 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 12 |  | 等甲方通知安装 |
| 15 | 扩增室 边台带水槽 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 6.18 |  | 等甲方通知安装 |
| 16 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  | 等甲方通知安装 |
| 17 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  | 等甲方通知安装 |
| 18 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 6 |  | 等甲方通知安装 |
| 19 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 20 |  | 等甲方通知安装 |
| 20 | 样本制备室边台带水槽 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 6.18 |  | 等甲方通知安装 |
| 21 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  | 等甲方通知安装 |
| 22 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  | 等甲方通知安装 |
| 23 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 6 |  | 等甲方通知安装 |
| 24 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 20 |  | 等甲方通知安装 |
| 25 | 试剂准备室边台带水槽 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 6.18 |  | 等甲方通知安装 |
| 26 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  | 等甲方通知安装 |
| 27 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  | 等甲方通知安装 |
| 28 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 6 |  | 等甲方通知安装 |
| 29 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 20 |  | 等甲方通知安装 |
| 30 | 生殖医院中心边台带水槽+试剂架+吊柜 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 8.08 |  |  |
| 31 |  | 试剂架+吊柜 | L*300*1250 | 1.试剂架：采用1.2mm冷轧钢板，层板10mm厚钢化单面磨砂玻璃，不锈钢档杆，粉末喷涂 2.柜体：采用1.0mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.合页/拉手：304不锈钢； | 米 | 5.8 |  |  |
| 32 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  |  |
| 33 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 34 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 1 |  |  |
| 35 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 9 |  |  |
| 36 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 18 |  |  |
| 37 | 真菌实验室边台带水槽+试剂架+吊柜 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 8.18 |  |  |
| 38 |  | 试剂架+吊柜 | L*300*1250 | 1.试剂架：采用1.2mm冷轧钢板，层板10mm厚钢化单面磨砂玻璃，不锈钢档杆，粉末喷涂 2.柜体：采用1.0mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.合页/拉手：304不锈钢； | 米 | 5.8 |  |  |
| 39 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  |  |
| 40 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 41 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 1 |  |  |
| 42 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 9 |  |  |
| 43 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 18 |  |  |
| 44 | 结核实验室通风柜 | 台式通风柜02 | 1500*900*2400 | 1.外壳：全钢结构，主体采用1.2mm优质冷轧钢板按模折压而成，经过酸洗、磷化、静电喷涂环氧树脂粉末固化，表面光洁、耐腐蚀性能好，涂层厚度为≥75μm， 2.台面：采用25mm厚碟形陶瓷台面 3.内衬板/导流板为≥5mm 厚抗倍特板 4.日光灯：防爆30W日光灯密封安装，不与排毒柜内气流接触，易更换。 5.移门：调节门玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹胶玻璃 6.传动装置：滑轨采用专用型材，移门最大开启高度不得低于720mm，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。 | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 结核实验室边台带水槽 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 3.93 |  |  |
| 46 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  |  |
| 47 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 48 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 1 |  |  |
| 49 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 4 |  |  |
| 50 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 12 |  |  |
| 51 | 污洗间 边台带水槽 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 1.5 |  |  |
| 52 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  |  |
| 53 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 54 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 1 |  |  |
| 55 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 1 |  |  |
| 56 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 2 |  |  |
| 57 | 高压灭菌室边台带水槽 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 1.4 |  |  |
| 58 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  |  |
| 59 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 60 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 1 |  |  |
| 61 | 真菌采样室边台 | 靠边实验台04 | L*600*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 4.5 |  |  |
| 62 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 4 |  |  |
| 63 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 8 |  |  |
| 64 | 真菌采样室边台带水槽 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 5.7 |  |  |
| 65 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  |  |
| 66 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 67 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 1 |  |  |
| 68 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 5 |  |  |
| 69 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 10 |  |  |
| 70 | 实验区 通风柜 | 台式通风柜02 | 1500*900*2400 | 1.外壳：全钢结构，主体采用1.2mm优质冷轧钢板按模折压而成，经过酸洗、磷化、静电喷涂环氧树脂粉末固化，表面光洁、耐腐蚀性能好，涂层厚度为≥75μm， 2.台面：采用25mm厚碟形陶瓷台面 3.内衬板/导流板为≥5mm 厚抗倍特板 4.日光灯：防爆30W日光灯密封安装，不与排毒柜内气流接触，易更换。 5.移门：调节门玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹胶玻璃 6.传动装置：滑轨采用专用型材，移门最大开启高度不得低于720mm，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。 | 台 | 1 |  |  |
| 71 | 实验区 边台 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 2.53 |  |  |
| 72 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 3 |  |  |
| 73 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 6 |  |  |
| 74 | 实验区转角边台带水槽+试剂架+吊柜 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 14.75 |  |  |
| 75 |  | 转角实验台 | 1000*1000*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 76 |  | 试剂架+吊柜 | L*300*1250 | 1.试剂架：采用1.2mm冷轧钢板，层板10mm厚钢化单面磨砂玻璃，不锈钢档杆，粉末喷涂 2.柜体：采用1.0mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.合页/拉手：304不锈钢； | 米 | 5.38 |  |  |
| 77 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  |  |
| 78 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 79 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 1 |  |  |
| 80 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 14 |  |  |
| 81 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 28 |  |  |
| 82 | 实验区中央台带水槽+试剂架 | 中央实验台01 | L*1500*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 3 |  |  |
| 83 |  | 中央试剂架 | L*578*940 | 1.采用双立柱结构，层板采用10MM钢化玻璃，不锈钢档杆，粉末喷涂。层板可调整高度。 2.所有电气控制元件均可安装在功能线槽中，隐蔽式走线，保证美观。 | 米 | 2.25 |  |  |
| 84 |  | 中央台档水板 | 1500*200*10 | 材质：10mm厚透明钢化玻璃 | 张 | 1 |  |  |
| 85 |  | 功能柱 | 150*300*2250 | 主体：采用不低于1.0mm厚优质冷轧钢板，经过磷化处理，再经环氧粉体喷涂，带检修门； | 个 | 1 |  |  |
| 86 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  |  |
| 87 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 88 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 1 |  |  |
| 89 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 16 |  |  |
| 90 | 实验区 MAX中央台 | MAX中央实验台 | L*1500*850 | 1.台面：20mm厚陶瓷台面 2.框架：40*60mm方钢，冷轧钢板可调挂钩和双包板焊接， 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 12 |  |  |
| 91 |  | 多功能模块 | 600*600*200 | 采用冷轧钢板、配备快速承插电模块及供水模块，铝型材框架固定，保证稳定及牢固。 | 套 | 4 |  |  |
| 92 |  | 功能柱 | 150*300*2250 | 主体：采用不低于1.0mm厚优质冷轧钢板，经过磷化处理，再经环氧粉体喷涂，带检修门； | 个 | 4 |  |  |
| 93 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 64 |  |  |
| 94 | 试验区 | 置物柜 | 900*450*1800 | 含拆除、搬运、安装、老旧配件更换费用 | 台 | 4 | 利旧 | 利旧 |
| 95 | 细胞形态室（预留） 转角边台带水槽+试剂架+吊柜 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 10.19 |  |  |
| 96 |  | 转角实验台 | 1000*1000*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 97 |  | 试剂架+吊柜 | L*300*1250 | 1.试剂架：采用1.2mm冷轧钢板，层板10mm厚钢化单面磨砂玻璃，不锈钢档杆，粉末喷涂 2.柜体：采用1.0mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.合页/拉手：304不锈钢； | 米 | 3.88 |  |  |
| 98 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 2 |  |  |
| 99 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 2 |  |  |
| 100 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 2 |  |  |
| 101 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 10 |  |  |
| 102 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 20 |  |  |

清单（四）

| 序号 | 位置名称 | 产品名称 | 规格 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 参考照片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库房 | 货架 | 2000*500*1800 | 含拆除、搬运、安装、老旧配件更换费用 | 组 | 8 | 利旧 | 利旧 |
| 2 | 走道 配件 | 紧急冲淋器 | / | 1.主体：304不锈钢， 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射， 3.冲淋开关：304不锈钢球阀， 4.冲淋盘/冲淋拉杆：304不锈钢， 5.洗眼喷头：优质铜材外加软性橡胶， 6.防尘盖：pp材质，使用时可自动被水冲开 | 件 | 1 |  |  |
| 3 | 细胞1边台 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 3.58 |  |  |
| 4 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 4 |  |  |
| 5 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 8 |  |  |
| 6 | 显微镜室 边台带水槽 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 3.28 |  |  |
| 7 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  |  |
| 8 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 9 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 1 |  |  |
| 10 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 3 |  |  |
| 11 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 6 |  |  |
| 12 | 细胞2 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 含拆除、搬运、安装、老旧配件更换费用 | 米 | 2.8 | 利旧 | 利旧 |
| 13 | 细胞2-1 边台 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 2.55 |  |  |
| 14 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 3 |  |  |
| 15 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 6 |  |  |
| 16 | 细胞3 边台 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 3.5 |  |  |
| 17 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 4 |  |  |
| 18 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 8 |  |  |
| 19 | 生化间 通风柜 | 台式通风柜02 | 1500*900*2400 | 1.外壳：全钢结构，主体采用1.2mm优质冷轧钢板按模折压而成，经过酸洗、磷化、静电喷涂环氧树脂粉末固化，表面光洁、耐腐蚀性能好，涂层厚度为≥75μm， 2.台面：采用25mm厚碟形陶瓷台面 3.内衬板/导流板为≥5mm 厚抗倍特板 4.日光灯：防爆30W日光灯密封安装，不与排毒柜内气流接触，易更换。 5.移门：调节门玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹胶玻璃 6.传动装置：滑轨采用专用型材，移门最大开启高度不得低于720mm，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。 | 台 | 2 |  |  |
| 20 | 生化间 边台 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 3.48 |  |  |
| 21 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 3 |  |  |
| 22 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 6 |  |  |
| 23 | 生化间 转角边台 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 9.85 |  |  |
| 24 |  | 转角实验台 | 1000*1000*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 25 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 10 |  |  |
| 26 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 20 |  |  |
| 27 | 生化间 边台带水槽 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 5 |  |  |
| 28 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  |  |
| 29 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 30 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 1 |  |  |
| 31 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 5 |  |  |
| 32 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 10 |  |  |
| 33 | 生化间 中央台带水槽+试剂架 | 中央实验台01 | L*1500*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 7 |  |  |
| 34 |  | 中央试剂架 | L*578*940 | 1.采用双立柱结构，层板采用10MM钢化玻璃，不锈钢档杆，粉末喷涂。层板可调整高度。 2.所有电气控制元件均可安装在功能线槽中，隐蔽式走线，保证美观。 | 米 | 5.5 |  |  |
| 35 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 2 |  |  |
| 36 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 2 |  |  |
| 37 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 2 |  |  |
| 38 |  | 中央台档水板 | 1500*200*10 | 材质：10mm厚透明钢化玻璃 | 张 | 2 |  |  |
| 39 |  | 功能柱 | 150*300*2250 | 主体：采用不低于1.0mm厚优质冷轧钢板，经过磷化处理，再经环氧粉体喷涂，带检修门； | 个 | 2 |  |  |
| 40 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 32 |  |  |
| 41 | 生化间 中央台带试剂架 | 中央实验台01 | L*1500*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 7 |  |  |
| 42 |  | 中央试剂架 | L*578*940 | 1.采用双立柱结构，层板采用10MM钢化玻璃，不锈钢档杆，粉末喷涂。层板可调整高度。 2.所有电气控制元件均可安装在功能线槽中，隐蔽式走线，保证美观。 | 米 | 7 |  |  |
| 43 |  | 功能柱 | 150*300*2250 | 主体：采用不低于1.0mm厚优质冷轧钢板，经过磷化处理，再经环氧粉体喷涂，带检修门； | 个 | 2 |  |  |
| 44 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 32 |  |  |
| 45 | 洗消间 边台带水槽 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 3 |  |  |
| 46 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  |  |
| 47 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 48 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 1 |  |  |
| 49 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 2 |  |  |
| 50 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 4 |  |  |
| 51 | 称量室 试剂柜 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1.柜体：采用冷轧钢板,再经环氧树脂粉沫喷涂， 2.柜门：双开门样式，左右透明玻璃开门（附锁） | 台 | 3 |  |  |
| 52 | 称量室 天平台 | 天平台02 | 1200*600*850 | 1、台面：40mm厚天然大理石台面； 2、主体：钢架结构、带减震装置。 | 台 | 1 |  |  |
| 53 | 危化品存储间 防火柜 | 防火安全柜 | 1090*460*1650 | 1.柜体：采用冷轧钢板,再经环氧树脂粉沫喷涂，双层结构，内包防火材料 2.柜门：双开门样式，带双锁， | 台 | 2 |  |  |
| 54 | 危化品存储间 易制毒柜 | 易制毒安全柜 | 1090*460*1650 | 1.柜体：采用冷轧钢板,再经环氧树脂粉沫喷涂，双层结构，内部粘贴PP防腐材料 2.柜门：双开门样式，带双锁， | 台 | 1 |  |  |
| 55 | 危化品存储间 | 防火安全柜 |  | 含拆除、搬运、安装、老旧配件更换费用 | 台 | 3 | 利旧 | 利旧 |
| 56 | 仪器室一 边台 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 6.28 |  |  |
| 57 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 6 |  |  |
| 58 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 12 |  |  |
| 59 |  | 仪器台01 | L*750*850 | 含拆除、搬运、安装、老旧配件更换费用 | 米 | 3.6 | 利旧 | 利旧 |
| 60 | 仪器室二 转角边台带吊柜 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 7.15 |  |  |
| 61 |  | 转角实验台 | 1000*1000*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 台 | 2 |  |  |
| 62 |  | 吊柜 | L*300*600 | 1.柜体：采用1.0mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 2.合页/拉手：304不锈钢； | 米 | 3.38 |  |  |
| 63 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 8 |  |  |
| 64 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 16 |  |  |
| 65 | 公共仪器一转角边台带吊柜 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 9.18 |  |  |
| 66 |  | 转角实验台 | 1000*1000*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 台 | 2 |  |  |
| 67 |  | 吊柜 | L*300*600 | 1.柜体：采用1.0mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 2.合页/拉手：304不锈钢； | 米 | 4.98 |  |  |
| 68 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 10 |  |  |
| 69 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 20 |  |  |
| 70 | 公共仪器二 转角边台带吊柜 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 7.78 |  |  |
| 71 |  | 转角实验台 | 1000*1000*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 72 |  | 吊柜 | L*300*600 | 1.柜体：采用1.0mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 2.合页/拉手：304不锈钢； | 米 | 5.38 |  |  |
| 73 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 8 |  |  |
| 74 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 16 |  |  |
| 75 | 冰箱间 | 不锈钢洗手池 | 600*500*850 | 含拆除、搬运、安装、老旧配件更换费用 | 套 | 1 |  | 利旧 |

清单（五）

| 序号 | 位置名称 | 产品名称 | 规格 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 参考照片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 走道 配件 | 壁挂式紧急冲淋器 | / | 1.主体：304不锈钢， 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射， 3.冲淋开关：304不锈钢球阀， 4.冲淋拉杆：304不锈钢， 5.防尘盖：pp材质，使用时可自动被水冲开 | 件 | 2 |  |  |
| 2 | 库房1 货架 | 货架一 | 1200*500*1800 | 框架：全钢支架，表面喷涂环氧树脂粉末，环氧树脂喷涂厚度≥85μm。 层板：四层，高度可调，每层承重≥100KG | 组 | 3 |  |  |
| 3 | 库房1 货架 | 货架二 | 1500*500*1800 | 框架：全钢支架，表面喷涂环氧树脂粉末，环氧树脂喷涂厚度≥85μm。 层板：四层，高度可调，每层承重≥100KG | 组 | 9 |  |  |
| 4 | 库房2 | 货架二 | 2000*600*1800 | 含拆除、搬运、安装、老旧配件更换费用 | 组 | 5 | 利旧 | 利旧 |
| 5 | 生化间 通风柜 | 台式通风柜02 | 1500*900*2400 | 1.外壳：全钢结构，主体采用1.2mm优质冷轧钢板按模折压而成，经过酸洗、磷化、静电喷涂环氧树脂粉末固化，表面光洁、耐腐蚀性能好，涂层厚度为≥75μm， 2.台面：采用25mm厚碟形陶瓷台面 3.内衬板/导流板为≥5mm 厚抗倍特板 4.日光灯：防爆30W日光灯密封安装，不与排毒柜内气流接触，易更换。 5.移门：调节门玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹胶玻璃 6.传动装置：滑轨采用专用型材，移门最大开启高度不得低于720mm，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 生化间 边台带试剂架+吊柜 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 4.2 |  |  |
| 7 |  | 试剂架+吊柜 | L*300*1250 | 1.试剂架：采用1.2mm冷轧钢板，层板10mm厚钢化单面磨砂玻璃，不锈钢档杆，粉末喷涂 2.柜体：采用1.0mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.合页/拉手：304不锈钢； | 米 | 4.15 |  |  |
| 8 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 6 |  |  |
| 9 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 12 |  |  |
| 10 | 边台 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 9.43 |  |  |
| 11 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 12 |  |  |
| 12 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 24 |  |  |
| 13 | 生化间 边台带水槽+试剂架+吊柜 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 5.28 |  |  |
| 14 |  | 试剂架+吊柜 | L*300*1250 | 1.试剂架：采用1.2mm冷轧钢板，层板10mm厚钢化单面磨砂玻璃，不锈钢档杆，粉末喷涂 2.柜体：采用1.0mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.合页/拉手：304不锈钢； | 米 | 4 |  |  |
| 15 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  |  |
| 16 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 17 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 1 |  |  |
| 18 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 6 |  |  |
| 19 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 12 |  |  |
| 20 | 生化间 中央台带水槽+试剂架 | 中央实验台01 | L*1500*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 7 |  |  |
| 21 |  | 中央试剂架 | L*578*940 | 1.采用双立柱结构，层板采用10MM钢化玻璃，不锈钢档杆，粉末喷涂。层板可调整高度。 2.所有电气控制元件均可安装在功能线槽中，隐蔽式走线，保证美观。 | 米 | 5.5 |  |  |
| 22 |  | 中央台档水板 | 1500*200*10 | 材质：10mm厚透明钢化玻璃 | 张 | 2 |  |  |
| 23 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 2 |  |  |
| 24 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 2 |  |  |
| 25 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 2 |  |  |
| 26 |  | 功能柱 | 150*300*2250 | 主体：采用不低于1.0mm厚优质冷轧钢板，经过磷化处理，再经环氧粉体喷涂，带检修门； | 个 | 2 |  |  |
| 27 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 32 |  |  |
| 28 | 生化间 中央台带试剂架 | 中央实验台01 | L*1500*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 7 |  |  |
| 29 |  | 中央试剂架 | L*578*940 | 1.采用双立柱结构，层板采用10MM钢化玻璃，不锈钢档杆，粉末喷涂。层板可调整高度。 2.所有电气控制元件均可安装在功能线槽中，隐蔽式走线，保证美观。 | 米 | 7 |  |  |
| 30 |  | 功能柱 | 150*300*2250 | 主体：采用不低于1.0mm厚优质冷轧钢板，经过磷化处理，再经环氧粉体喷涂，带检修门； | 个 | 2 |  |  |
| 31 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 32 |  |  |
| 32 | 生化间 天平台 | 天平台01 | 900*600*850 | 1、台面：40mm厚天然大理石台面； 2、主体：钢架结构、带减震装置。 | 台 | 1 |  |  |
| 33 | 生化间 试剂柜 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1.柜体：采用冷轧钢板,再经环氧树脂粉沫喷涂， 2.柜门：双开门样式，左右透明玻璃开门（附锁） | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 生化间 配件 | 紧急冲淋器 | / | 1.主体：304不锈钢， 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射， 3.冲淋开关：304不锈钢球阀， 4.冲淋盘/冲淋拉杆：304不锈钢， 5.洗眼喷头：优质铜材外加软性橡胶， 6.防尘盖：pp材质，使用时可自动被水冲开 | 件 | 1 |  |  |
| 35 | 动物实验室一 边台带水槽+试剂架+吊柜 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 4.5 |  |  |
| 36 |  | 试剂架+吊柜 | L*300*1250 | 1.试剂架：采用1.2mm冷轧钢板，层板10mm厚钢化单面磨砂玻璃，不锈钢档杆，粉末喷涂 2.柜体：采用1.0mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.合页/拉手：304不锈钢； | 米 | 3.53 |  |  |
| 37 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 38 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  |  |
| 39 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 1 |  |  |
| 40 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 6 |  |  |
| 41 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 12 |  |  |
| 42 | 动物实验室一 不锈钢台 | 不锈钢台01 | L*600*850 | 1、台面：1.0mm厚双层不锈钢台面，内嵌中密度板加强。 2、主体：1.2mm厚不锈钢方钢支架，带调整脚。 | 米 | 1.5 |  |  |
| 43 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  |  |
| 44 |  | 不锈钢水槽 | 550*450*310 | 304不锈钢，一体成型 | 件 | 1 |  |  |
| 45 | 动物实验室一 不锈钢台 | 不锈钢台03 | L*1000*850 | 1、台面：1.0mm厚双层不锈钢台面，内嵌中密度板加强。 2、主体：1.2mm厚不锈钢方钢支架，带调整脚。 | 米 | 3 |  |  |
| 46 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 2 |  |  |
| 47 |  | 不锈钢水槽 | 550*450*310 | 304不锈钢，一体成型 | 件 | 2 |  |  |
| 48 | 备用生化间 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 含拆除、搬运、安装、老旧配件更换费用 | 米 | 3.7 | 利旧 | 利旧 |
| 49 | 行为学观察室 边台带水槽+试剂架+吊柜 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 3.2 |  |  |
| 50 |  | 试剂架+吊柜 | L*300*1250 | 1.试剂架：采用1.2mm冷轧钢板，层板10mm厚钢化单面磨砂玻璃，不锈钢档杆，粉末喷涂 2.柜体：采用1.0mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.合页/拉手：304不锈钢； | 米 | 2.28 |  |  |
| 51 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  |  |
| 52 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 53 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 1 |  |  |
| 54 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 4 |  |  |
| 55 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 8 |  |  |
| 56 | 组化间 通风柜 | 台式通风柜02 | 1500*900*2400 | 1.外壳：全钢结构，主体采用1.2mm优质冷轧钢板按模折压而成，经过酸洗、磷化、静电喷涂环氧树脂粉末固化，表面光洁、耐腐蚀性能好，涂层厚度为≥75μm， 2.台面：采用25mm厚碟形陶瓷台面 3.内衬板/导流板为≥5mm 厚抗倍特板 4.日光灯：防爆30W日光灯密封安装，不与排毒柜内气流接触，易更换。 5.移门：调节门玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹胶玻璃 6.传动装置：滑轨采用专用型材，移门最大开启高度不得低于720mm，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。 | 台 | 1 |  |  |
| 57 | 组化间 边台带水槽+试剂架+吊柜 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 3.42 |  |  |
| 58 |  | 试剂架+吊柜 | L*300*1250 | 1.试剂架：采用1.2mm冷轧钢板，层板10mm厚钢化单面磨砂玻璃，不锈钢档杆，粉末喷涂 2.柜体：采用1.0mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.合页/拉手：304不锈钢； | 米 | 2.5 |  |  |
| 59 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  |  |
| 60 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 61 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 1 |  |  |
| 62 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 4 |  |  |
| 63 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 12 |  |  |
| 64 | 分离提取间通风柜 | 台式通风柜02 | 1500*900*2400 | 1.外壳：全钢结构，主体采用1.2mm优质冷轧钢板按模折压而成，经过酸洗、磷化、静电喷涂环氧树脂粉末固化，表面光洁、耐腐蚀性能好，涂层厚度为≥75μm， 2.台面：采用25mm厚碟形陶瓷台面 3.内衬板/导流板为≥5mm 厚抗倍特板 4.日光灯：防爆30W日光灯密封安装，不与排毒柜内气流接触，易更换。 5.移门：调节门玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹胶玻璃 6.传动装置：滑轨采用专用型材，移门最大开启高度不得低于720mm，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。 | 台 | 1 |  |  |
| 65 | 分离提取间通风柜 | 台式通风柜03 | 1800*900*2400 | 1.外壳：全钢结构，主体采用1.2mm优质冷轧钢板按模折压而成，经过酸洗、磷化、静电喷涂环氧树脂粉末固化，表面光洁、耐腐蚀性能好，涂层厚度为≥75μm， 2.台面：采用25mm厚碟形陶瓷台面 3.内衬板/导流板为≥5mm 厚抗倍特板 4.日光灯：防爆30W日光灯密封安装，不与排毒柜内气流接触，易更换。 5.移门：调节门玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹胶玻璃 6.传动装置：滑轨采用专用型材，移门最大开启高度不得低于720mm，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。 | 台 | 1 |  |  |
| 66 | 边台带水槽+试剂架+吊柜 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 5.58 |  |  |
| 67 |  | 试剂架+吊柜 | L*300*1250 | 1.试剂架：采用1.2mm冷轧钢板，层板10mm厚钢化单面磨砂玻璃，不锈钢档杆，粉末喷涂 2.柜体：采用1.0mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.合页/拉手：304不锈钢； | 米 | 4.53 |  |  |
| 68 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  |  |
| 69 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 70 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 1 |  |  |
| 71 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 6 |  |  |
| 72 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 20 |  |  |
| 73 | 细菌间 边台带试剂架+吊柜 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 4.85 |  |  |
| 74 |  | 试剂架+吊柜 | L*300*1250 | 1.试剂架：采用1.2mm冷轧钢板，层板10mm厚钢化单面磨砂玻璃，不锈钢档杆，粉末喷涂 2.柜体：采用1.0mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.合页/拉手：304不锈钢； | 米 | 4.85 |  |  |
| 75 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 6 |  |  |
| 76 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 12 |  |  |
| 77 | 蛋白纯化间 转角边台带水槽+试剂架+吊柜 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 7.53 |  |  |
| 78 |  | 转角实验台 | 1000*1000*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 79 |  | 试剂架+吊柜 | L*300*1250 | 1.试剂架：采用1.2mm冷轧钢板，层板10mm厚钢化单面磨砂玻璃，不锈钢档杆，粉末喷涂 2.柜体：采用1.0mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.合页/拉手：304不锈钢； | 米 | 4.98 |  |  |
| 80 |  | 三口鹅颈水龙头 | / | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； 3.阀体：陶瓷阀芯，可90°旋转。 4.水嘴：可拆卸，材质优质铜质。 5.旋钮把手：高强度pp，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适 | 件 | 1 |  |  |
| 81 |  | PP水槽 | 550*450*310 | 高密度耐酸碱PP水槽，水槽底部由水槽柜内支架加强支撑，内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式存水弯。 | 件 | 1 |  |  |
| 82 |  | 单面滴水架 | 400*120*550 | 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 件 | 1 |  |  |
| 83 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 9 |  |  |
| 84 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 18 |  |  |
| 85 | P2+细胞房边台 | 靠边实验台01 | L*750*850 | 1.台面：采用20mm厚陶瓷台面 2.柜体：采用≥1.2mm冷轧钢板，表面喷涂环氧树脂粉末； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页/拉手：304不锈钢； 5.地脚：采用实验室专用调节脚。 | 米 | 3.4 |  |  |
| 86 |  | 岛式双插盒 | 200*100*100 | 全钢结构:采用1.2mm优质冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂 | 件 | 4 |  |  |
| 87 |  | 插座 | / | 国标86型五孔插座220V/10A | 件 | 8 |  |  |
| 88 | 细胞房 | 中央实验台01 | L*1500*850 | 含拆除、搬运、安装、老旧配件更换费用 | 米 | 2.8 | 利旧 | 利旧 |
| 89 | 细胞房 | 不锈钢洗手池 | 600*500*850 | 含拆除、搬运、安装、老旧配件更换费用 | 套 | 2 |  | 利旧 |

清单（六）

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双速管道风机 | 1.风量：1000/600CMH 全压：352/250pa，功率：0.128KW/220V 2.支架制作安装，除锈刷油按设计及规范验收要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 双速管道风机 | 1.风量：1500/1000CMH 全压：400/250pa，功率：0.225KW/220V 2.支架制作安装，除锈刷油按设计及规范验收要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 双速管道风机 | 1.风量：1650/1120CMH 全压：400/250pa，功率：0.39KW/220V 2.支架制作安装，除锈刷油按设计及规范验收要求 | 套 | 9 |  |
| 4 | 双速管道风机 | 1.风量：1800/1200CMH 全压：400/250pa，功率：0.39KW/220V 2.支架制作安装，除锈刷油按设计及规范验收要求 | 套 | 1 |  |
| 5 | 管道风机附件 | 软接头，天圆地方 | 套 | 12 |  |
| 6 | 防雨百叶带滤网 | 1.规格：400*250 2.材质：铝合金 3.带滤网 | 个 | 1 |  |
| 7 | 防雨百叶带滤网 | 1.规格：400*320 2.材质：铝合金 3.带滤网 | 个 | 1 |  |
| 8 | 防雨百叶带滤网 | 1.规格：500*320 2.材质：铝合金 3.带滤网 | 个 | 9 |  |
| 9 | 防雨百叶带滤网 | 1.规格：500*400 2.材质：铝合金 3.带滤网 | 个 | 1 |  |
| 10 | B1级PP排风管 | 1.规格：直径或长边尺寸≤320 2.板材厚度：4mm，B1难燃 3.角铁或C型钢支吊架 4.除锈刷油按设计及规范要求 | 平方米 | 58 |  |
| 11 | B1级PP排风管 | 1.规格：直径或长边尺寸≤500 2.板材厚度：5mm，B1难燃 3.角铁或C型钢支吊架 4.除锈刷油按设计及规范要求 | 平方米 | 22 |  |
| 12 | 风管、风阀保温 | 1.难燃B1级闭孔橡塑保温材料 2.规格型号:40°时，导热系数为0.037w/m.k 3.绝热厚度:20mm | 平方米 | 88 |  |
| 13 | 排风系统调试 | 系统调试费。 | 项 | 1 |  |
| 14 | 外墙开洞 | 开洞尺寸：500*350，防火封堵并防水处理 | 个 | 1 |  |
| 15 | 外墙开洞 | 开洞尺寸：500*420，防火封堵并防水处理 | 个 | 1 |  |
| 16 | 外墙开洞 | 开洞尺寸：600*420，防火封堵并防水处理 | 个 | 9 |  |
| 17 | 外墙开洞 | 开洞尺寸：600*500，防火封堵并防水处理 | 个 | 1 |  |
| 18 | 一体化触摸式显示控制面板 | 一体触摸面板，二段风阀角度设定、控制；风机、照明控制；风阀开度、照明状态显示；延时关机；输入：220VAC | 套 | 11 |  |
| 19 | 电动调节阀 | 直径315/250mm，PP材质，安装在风管上，符合管道尺寸；执行器：开关量，3线制2位控制 |  |  |  |
| 20 | 电动密闭阀 | DN250，PP材质，安装在风管上，符合管道尺寸；执行器：开关量，3线制2位控制 | 个 | 1 |  |
| 21 | 控制开关（复位型） | 启停排风设备控制，联锁启停风机，开关量，3线制2位控制。 | 个 | 2 |  |
| 22 | 安装及布线 | 管道风机启停线及线管敷设。 | 套 | 1 |  |

二、净化工程清单及要求

清单（一）

| 装饰系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除 |  |  |  |  |
| 2 | 实体墙敲洞墙 | 原剪力墙敲视窗口 | m2 | 2.60 |  |
| 3 | 墙 |  |  |  |  |
| 4 | 50mm彩钢板墙 | 50厚双玻镁岩棉夹心彩钢板隔墙、δ=50mm； 钢板δ=0.426mm ,玻镁厚度5mm、岩棉容重100kg/m3、铝型材龙骨、膨胀螺丝及阴阳角 | m2 | 239.45 |  |
| 5 | 顶 |  |  |  |  |
| 6 | 50mm彩钢板墙 | 50厚双玻镁岩棉夹心彩钢板隔墙、δ=50mm； 钢板δ=0.426mm ,玻镁厚度5mm、岩棉容重100kg/m3、铝型材龙骨、膨胀螺丝及阴阳角 | m2 | 116.42 |  |
| 7 | 地 |  |  |  |  |
| 8 | 地面修补 | 剔除、整理、打磨、修边、找补 | ㎡ | 116.42 |  |
| 9 | 防静电同质透芯PVC卷材 | 2mm防静电同质透芯PVC卷材 | m2 | 116.42 |  |
| 10 | 窗/门 |  |  |  |  |
| 11 | 钢制门单开门MG1022 | 1.门代号及洞口尺寸:钢质防火门（带视口窗） 2.门框、扇材质:满足设计及规范要求 3.防火要求:耐火极限≥1h 4.玻璃要求:专用配套防火玻璃 5.五金配件:闭门器、门吸、门锁、门铰链、把手等五金配件，所有五金配件满足设计及规范防火要求 6.说明:含门套、门框 7.门框加固 | 樘 | 8.00 |  |
| 12 | 洁净窗 | C洁ZC01(2360*1100) *5 5mm+5mm钢化玻璃 C洁ZC02(1180*1100) *1 5mm+5mm钢化玻璃 C洁ZC03(2360*1100) *1 5mm+5mm钢化玻璃 | m2 | 9.09 |  |
| 13 | 单门双锁 | 互锁装置（含电锁、控制面板等） | 套 | 4.00 |  |
| 14 | 传递窗 |  | 台 | 3.00 |  |

清单（二）

| 序号 | 名称 | 技术参数及规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式净化空调机组 新风段、初效过滤段(G4)、直接蒸发段、电加热段、电极加湿段、中效过滤段(F8)、离心送风机段 | 1.规格参数：送风量：7100CMH，新风量：7100CMH，制冷量：142kW，制热量：92kW ，电加热：21KW，电极加湿：49kg/h，机外余压：900Pa，功率：4kW/380V，强制冷变频电机 2.箱板厚度：25mm，室内型 3.安装形式:落地安装 4.自带变频室外机，自带成套控制柜 5.含各类传感器等相关控制附件 | 套 | 1 |  |
| 2 | 直膨机组安装附件 | 防火帆布软接头.橡胶减震器.扁铁接地.新风引入口防虫网等 | 套 | 1 |  |
| 3 | 铜管及保温 | 1.铜管规格：Φ15.88/Φ28.58 2.橡塑保温棉，20mm/25mm 3.室外部分外包扎带 3.其他:含支吊架制作 4.室外部分外包扎带 5.包含充氮保压及冷媒填充。 | 米 | 133 |  |
| 4 | 水管及保温 | 1.镀锌钢管冷凝水管，橡塑保温棉 2.公称直径：DN32，保温厚度：20mm 3.含三通.弯头.管封等 4.室外部分外包扎带 | 米 | 5 |  |
| 5 | 中效排风机箱 | 1.风量：3960CMH，余压：800Pa，功率：3kW/380V，强制冷变频电机 2.带板式G4过滤器及袋式F7过滤器 3.安装形式:落地安装 | 套 | 1 |  |
| 6 | 中效排风机箱 | 1.风量：7215CMH，余压：400Pa，功率：5.5kW/380V，强制冷变频电机 2.带板式G4过滤器及袋式F7过滤器 3.安装形式:落地安装 | 套 | 1 |  |
| 7 | 排风机组安装附件 | 帆布软接.减震器 | 套 | 2 |  |
| 8 | XZP消声器 | 1.微穿孔消声装置，规格：630*400*1000，材质:镀锌钢板 2.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 1 |  |
| 9 | 70℃防火调节阀 | 1.规格：800*250，70℃自动关闭 2.碳钢或镀锌材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 3 |  |
| 10 | 70℃防火调节阀 | 1.规格：800*320，70℃自动关闭 2.碳钢或镀锌材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 1 |  |
| 11 | 电动风阀阀体 | 1.规格：DN250 2.碳钢或镀锌材质，不包含风阀执行器 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 2 |  |
| 12 | 电动风阀阀体 | 1.规格：200X120 2.碳钢或镀锌材质，不包含风阀执行器 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 3 |  |
| 13 | 电动风阀阀体 | 1.规格：200X200 2.碳钢或镀锌材质，不包含风阀执行器 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 1 |  |
| 14 | 电动风阀阀体 | 1.规格：320X200 2.碳钢或镀锌材质，不包含风阀执行器 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 2 |  |
| 15 | 电动风阀阀体 | 1.规格：400X400 2.碳钢或镀锌材质，不包含风阀执行器 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 2 |  |
| 16 | 电动风阀阀体 | 1.规格：800X250 2.碳钢或镀锌材质，不包含风阀执行器 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 2 |  |
| 17 | 电动风阀阀体 | 1.规格：1000X250 2.碳钢或镀锌材质，不包含风阀执行器 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 1 |  |
| 18 | 手动调节阀 | 1.规格：200X120 2.碳钢或镀锌材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 1 |  |
| 19 | 手动调节阀 | 1.规格：200X160 2.碳钢或镀锌材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 1 |  |
| 20 | 手动调节阀 | 1.规格：200X200 2.碳钢或镀锌材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 5 |  |
| 21 | 手动调节阀 | 1.规格：320X200 2.碳钢或镀锌材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 2 |  |
| 22 | 手动调节阀 | 1.规格：400X250 2.碳钢或镀锌材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 2 |  |
| 23 | 防雨百叶带滤网 | 1.规格：900*350 2.材质：铝合金 3.带滤网 | 个 | 1 |  |
| 24 | 防雨百叶带滤网 | 1.规格：1100*420 2.材质：铝合金 3.带滤网 | 个 | 1 |  |
| 25 | 防雨百叶带滤网 | 1.规格：1350*420 2.材质：铝合金 3.带滤网 | 个 | 1 |  |
| 26 | 双层百叶风口 | 1.面尺寸250*250，喉口尺寸190*190 2.材质：ABS | 个 | 1 |  |
| 27 | 双层百叶风口 | 1.面尺寸300*300，喉口尺寸240*240 2.材质：ABS | 个 | 1 |  |
| 28 | 门铰型排风口带滤网（ABS） | 1.面尺寸200*300，喉口尺寸190*190 2.带调节阀。 3.材质：ABS | 个 | 3 |  |
| 29 | 门铰型排风口带滤网（ABS） | 1.面尺寸300*500，喉口尺寸240*240 2.带调节阀。 3.材质：ABS | 个 | 2 |  |
| 30 | 门铰型排风口带滤网（ABS） | 1.面尺寸400*800，喉口尺寸340*740 2.带调节阀。 3.材质：ABS | 个 | 2 |  |
| 31 | 液槽式高效送风口 | 1.名称:高效送风口含扩散孔板 2.规格:额定风量500CMH，H14高效过滤器 3.框架形式,箱体冷板喷涂，散流板铝板喷涂，带限位装置，带DOP检测口，含H14高效过滤器 4.其他:含弹簧减震支吊架，其他要求见图纸 | 个 | 5 |  |
| 32 | 液槽式高效送风口 | 1.名称:高效送风口含扩散孔板 2.规格:额定风量1000CMH，H14高效过滤器 3.框架形式,箱体冷板喷涂，散流板铝板喷涂，带限位装置，带DOP检测口，含H14高效过滤器 4.其他:含弹簧减震支吊架，其他要求见图纸 | 个 | 2 |  |
| 33 | 液槽式高效送风口 | 1.名称:高效送风口含扩散孔板 2.规格:额定风量1500CMH，H14高效过滤器 3.框架形式,箱体冷板喷涂，散流板铝板喷涂，带限位装置，带DOP检测口，含H14高效过滤器 4.其他:含弹簧减震支吊架，其他要求见图纸 | 个 | 2 |  |
| 34 | 微压差计 | 1.名称:微压差计 2.规格:-30~30PA | 个 | 8 |  |
| 35 | 镀锌钢板风管 | 1.规格:直径或长边尺寸≤320 2.板材厚度:0.5mm 镀锌钢板,镀锌层厚度≥100g/m2 3.角钢法兰连接 4.角铁或C型钢支吊架 5.除锈刷油按设计及规范验收要求 | 平方米 | 52 |  |
| 36 | 镀锌钢板风管 | 1.规格:直径或长边尺寸≤450 2.板材厚度:0.6mm 镀锌钢板,镀锌层厚度≥100g/m2 3.角钢法兰连接 4.角铁或C型钢支吊架 5.除锈刷油按设计及规范验收要求 | 平方米 | 113 |  |
| 37 | 镀锌钢板风管 | 1.规格:直径或长边尺寸≤1000 2.板材厚度:0.75mm 镀锌钢板,镀锌层厚度≥100g/m2 3.角钢法兰连接 4.角铁或C型钢支吊架 5.除锈刷油按设计及规范验收要求 | 平方米 | 8 |  |
| 38 | 镀锌钢板风管 | 1.规格:直径或长边尺寸≤1500 2.板材厚度:1.0mm 镀锌钢板,镀锌层厚度≥100g/m2 3.角钢法兰连接 4.角铁或C型钢支吊架 5.除锈刷油按设计及规范验收要求 | 平方米 | 4 |  |
| 39 | 风管、风阀保温 | 1.难燃B1级闭孔橡塑保温材料 2.规格型号:40°时，导热系数为0.037w/m.k 3.绝热厚度:30mm | 平方米 | 186 |  |
| 40 | 净化空调系统调试 | 系统调试费。 | 项 | 1 |  |
| 41 | 外墙开洞 | 开洞尺寸：详见图纸，套管制作，防火封堵并防水处理 | 个 | 4 |  |
| 42 | 槽钢基础 | 空调机组设备槽钢基础 | kg | 900 |  |

清单（三）

| 序号 | 名称 | 技术参数及规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直膨机控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直膨机控制系统安装 | 直膨机自带控制柜安装、传感器安装、传感器接线。包含控制柜下端到设备强弱电电线电缆及线管安装。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 开关型电动风阀执行器 | 风阀执行器：开关量，3线制2位控制，全程时间35S。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 串口服务器 | 串口服务器通信 | 个 | 1 |  |
| 洁净室控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风机控制柜 APT-01 | 柜体：尺寸约1800*800*450(W*H*D)，柜体为仿威图机柜，冷轧钢板喷涂，柜内采用九折型材框架，四周可拆卸式封板，室外防雨型，防水等级IP54。 | 套 | 1 |  |
| 2 |  | 控制器：可编程控制器，包含控制器及扩展模块，AI、AO、DI、DO满足当前控制系统点位需求；支持上位机及触摸屏对接。 | 套 | 1 |  |
| 3 |  | 编程及调试：按机组控制需求编辑程序，调试系统。 | 套 | 1 |  |
| 4 |  | 触摸屏：7寸人机界面，带RJ45接口支持以太网通信协议，就地监控排风机组所有状态，如：过滤器堵塞报警，风机频率、运行状况等机组数据采集（密码保护）；含界面设计及编程。 | 套 | 1 |  |
| 5 |  | 变频器：5.5kW/380V,含中文操作面板及滤波装置 | 套 | 1 |  |
| 7 |  | 变频器：3kW/380V,含中文操作面板及滤波装置 | 套 | 1 |  |
| 8 |  | 网络交换机：以太网,ISO及TCP/IP协议，5口。 | 套 | 1 |  |
| 9 |  | 电气元器件：含指示灯、断路器、开关电源、热继电器、交流接触器、散热风扇、中继、接线端子、柜内部接线等： | 套 | 1 |  |
| 10 | 房间控制箱AC1 | 柜体：尺寸约400*500*150(W*H*D)，冷轧钢板喷涂； | 套 | 1 |  |
| 11 |  | 控制器：可编程控制器，包含控制器及扩展模块，AI、AO、DI、DO满足当前控制系统点位需求；支持上位机及触摸屏对接。 | 套 | 1 |  |
| 12 |  | 编程及调试：按房间控制需求编辑程序，调试系统。 | 套 | 1 |  |
| 13 |  | 网络交换机：以太网,ISO及TCP/IP协议，5口。 | 套 | 1 |  |
| 14 |  | 电气元器件：含指示灯、断路器、开关电源、中继、接线端子、柜内部接线等： | 套 | 1 |  |
| 15 | 7寸房间监控面板 | 带RJ45接口支持以太网通信协议，房间温湿度显示，房间压力梯度显示，失控报警、高效堵塞报警，机组故障报警，系统一键启停（密码保护）；含界面设计及编程 | 套 | 1 |  |
| 16 | 压差开关 | 高效过滤堵塞检测，量程：50-500Pa | 套 | 1 |  |
| 17 | 温湿度传感器 | 房间温湿度检测，量程0~+50度 0-100%RH 电源：24VDC | 套 | 4 |  |
| 18 | 管道静压传感器 | 可实时测量风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节，0-1000Pa,4-20mA,24VDC | 套 | 2 |  |
| 19 | 房间压力传感器 | 0~50Pa，4-20ma,24VDC | 套 | 4 |  |
| 20 | 压差控制回风阀 | 压差回风阀，阀体材质铝合金，多叶蝶阀结构，可接入压力传感器 自动控制房间压差。具备modbus通讯协议，具备门磁 接口。 | 套 | 3 | 主房间3个 |
| 21 | 开关型电动风阀执行器 | 风阀执行器：开关量，3线制2位控制，全程时间35S。 | 套 | 6 | （不含生物安全柜上电动风阀） |
| 22 | 综合布线 | 房间气流控制系统线缆敷设，KBG穿管.安装辅材及墙体开槽与粗恢复（触摸屏底盒.操作开关底盒及控制箱的安装），含材料综合费用；控制箱电源进线线缆敷设由强电专业负责并对接 | 套 | 1 |  |

清单（四）

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP-R | 工作内容：管道及管件安装、水压试验、水冲洗 连接方式:热熔 | DN15 | 米 | 42 |  |
| 2 | PP-R | 工作内容：管道及管件安装、水压试验、水冲洗 连接方式:热熔 | DN20 | 米 | 16 |  |
| 3 | PP-R | 工作内容：管道及管件安装、水压试验、水冲洗 连接方式:热熔 | DN25 | 米 | 16 |  |
| 4 | PP-R | 工作内容：管道及管件安装、水压试验、水冲洗 连接方式:热熔 | DN32 | 米 | 16 |  |
| 5 | 截止阀 | 连接形式：丝口连接 | DN20 | 个 | 1 |  |
| 6 | 截止阀 | 连接形式：丝口连接 | DN25 | 个 | 2 |  |
| 7 | 截止阀 | 连接形式：丝口连接 | DN32 | 个 | 1 |  |
| 8 | 防回流污染止回阀 | 连接形式：丝口连接 | DN20 | 个 | 1 |  |
| 9 | 防回流污染止回阀 | 连接形式：丝口连接 | DN25 | 个 | 2 |  |
| 10 | 水表 | 连接形式：丝口连接 | DN32 | 个 | 1 |  |
| 11 | 球阀 | 连接形式：丝口连接 | DN15 | 个 | 6 |  |
| 12 | 球阀 | 连接形式：丝口连接 | DN20 | 个 | 1 |  |
| 13 | Y型过滤器 | 连接形式：丝口连接 | DN20 | 个 | 1 |  |
| 14 | Y型过滤器 | 连接形式：丝口连接 | DN25 | 个 | 2 |  |
| 15 | 支架 | 镀锌型钢支架制作、安装 |  | 项 | 1 |  |
| 17 | B1难燃像素 | 规格：厚度30mm |  | 项 | 1 |  |
| 18 | 管道清洗、压力试验 | 管道冲洗消毒，压力试验 |  | 项 | 1 |  |
| 19 | PE | 连接形式：热熔连接 | DN50 | 米 | 22 |  |
| 20 | PE | 连接形式：热熔连接 | DN75 | 米 | 11 |  |
| 21 | 圆形地漏 | 不锈钢 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 22 | 楼板打孔 | 规格、型号：DN50 |  | 个 | 6 |  |
| 23 | 支架 | 镀锌型钢支架制作、安装 |  | 项 | 1 |  |

清单（五）

| 项目 | 品名 | 材质规格（mm） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强电 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | APZ8 | 1 | 个 | 引自低压配电房，进线甲供。 |
| 2 | 配电箱 | AL8 | 1 | 个 |  |
| 3 | LEB接地端子箱 | 铜排，5个端子 | 5 | 个 |  |
| 4 | 热浸镀锌扁钢 | 40×4mm | 75 | m |  |
| 5 | 镀锌桥架 | 防火镀锌桥架，200*100 | 22 | m |  |
| 6 | 电力电缆 | WDZ-YJY 5×6 | 15 | m |  |
| 7 | 电力电缆 | WDZ-YJY 5×10 | 138 | m |  |
| 8 | 电力电缆 | WDZ-YJY 4×70+1X35 | 15 | m |  |
| 9 | 配线 | WDZ-BYJ 2.5 | 704 | m |  |
| 10 | 配线 | WDZ-BYJ 4 | 1188 | m |  |
| 11 | 配线 | WDZ-BYJR 16 | 10 | m |  |
| 12 | 线管 | JDG20 | 626 | m |  |
| 13 | 线管 | SC40 | 45 | m |  |
| 14 | LED洁净灯 | 600*300 26W | 24 | 个 |  |
| 15 | LED备用洁净灯 | 600*300 26W | 8 | 个 |  |
| 16 | LED双管支架灯 | 1200*100 2*18W | 1 | 个 |  |
| 17 | LED备用双管支架灯 | 1200*100 2*18W | 1 | 个 |  |
| 18 | 紫外线杀菌灯 | 30W | 16 | 个 |  |
| 19 | 工作状态指示灯 | 5W | 4 | 个 |  |
| 20 | 单联单控开关 | 250V，10A | 5 | 个 |  |
| 21 | 双联单控开关 | 250V，10A | 4 | 个 |  |
| 22 | 定时开关 | 250V，10A | 4 | 个 |  |
| 23 | 单相五孔插座 | 250V,10A | 42 | 个 |  |
| 24 | 三孔插座 | 250V,16A | 26 | 个 |  |
| 25 | 配电柜 | AP-8F-ZF-01 | 1 | 个 | 自控柜 |
| 26 | 电力电缆 | WDZ-YJY 4×2.5 | 25 | m | 自控 |
| 27 | 电力电缆 | WDZ-YJY 4×4 | 25 | m | 自控 |
| 28 | 控制线 | WDZC-RYY-3×1.0 | 50 | m | 自控 |
| 29 | 线管 | JDG20 | 10 | m | 自控 |
| 30 | 线管 | JDG25 | 10 | m | 自控 |
| 弱电 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火金属桥架 | 150*75 | 30 | m |  |
| 2 | 网络面板 |  | 4 | 个 |  |
| 3 | 双口网络面板 |  | 11 | 个 |  |
| 4 | 声光报警器 |  | 4 | 个 |  |
| 5 | 紧急按钮 |  | 4 | 个 |  |
| 6 | 室内彩色半球摄像机 | 200万像素，POE供电 | 4 | 个 |  |
| 7 | 警戒摄像机 | 200万像素，POE供电 | 1 | 台 |  |
| 8 | 可视对讲室内机 |  | 4 | 台 |  |
| 9 | 可视对讲室外机 |  | 1 | 台 |  |
| 10 | 双门互锁系统 | 含控制器，门磁，按钮 | 4 | 套 |  |
| 11 | 网线 | WD-UTP6 | 840 | m |  |
| 12 | 电源线 | RYY2*1.0 | 88 | m |  |
| 13 | 电源线 | WDZ-RYSP4*1.0 | 176 | m |  |
| 14 | 线管 | JDG20 | 141 | m |  |

三、试验台设备技术要求

- 实验台需求描述

- 结构要求：采用全钢落地结构和钢架移动工作台（各类实验台柜详见货物清单）；

- 颜色要求：实验室房间整体风格要求统一，实验台、通风柜、柜体等实验家具颜色做到美观大方，配色协调。

- 实验台总体性能及技术要求

- 实验室专用家具设备的材料及其配套件的性能、技术参数应满足采购人提供的有关文件要求；中标后，中标人的家具安装位置应同时配合满足采购人后续所提供的其他相关图纸要求。

- 实验室等级钢制家具钢材表面处理要求

- 所有钢制品内外侧表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等；

- 预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术；

- 表面喷涂：阿克苏诺贝尔或等同于、高于该粉末质量的环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚度≥75μm，在180度高温烘箱内固成光滑表面；

- 喷涂后的金属表面具一定的理化性能，能达到以下标准的柜体漆面试验性能要求：

柜体漆面试验:（包括以下各子项）

- 化学试剂痕迹试验：指定的49种化学试剂按规定的方法进行测试，结果是等级3的情况不应多于4个；

- 热水试验：88至96℃的热水45度角冲淋5分钟，冷却并擦干后无明显影响；

- 漆面冲击试验：能耐1磅（约0.453千克）、直径2英寸（约50.8mm）的钢球从12英寸（304.8mm）高度跌落到水平漆面上，表面没有因冲击产生的裂纹或龟裂；

- 油漆附着力试验：按照ASTM D3359-02，方法B，交叉切口胶带测试，等级4B或以上；

- 油漆硬度试验：按照ASTM D3363-05测试方法，漆膜应能承受4H铅笔磨擦，没有穿透到钢板基材且未形成完整的回路。

- 落地试验台最大承重，实验室等级钢制家具应能承受以下最大重量或性能而不变形或影响使用：

- 落地式底柜柜体荷重性能检测：≥900公斤；

- 落地式底柜柜体集中荷重性能检测：≥90公斤；

- 框架式底座框架荷重性能检测：≥270公斤；

- 门铰链承重性能检测：≥90公斤；

- 抽屉静载承重性能检测：≥68kg，抽屉开关5万次；

- 抽屉循环性能检测：打开和关闭加载抽屉的推拉力应不超过3.63kg；

- 底柜层板荷重性能检测：≥ 90公斤/平方。

- 实验桌（框架桌）性能检测：

  - 桌静载试验：≥600 磅（约 272.16 千克）；

  - 桌扭曲试验：≥250 磅（约 113.4 千克）。

- 台面板技术要求

- 实验台台面：采用20mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。

- 落地实验台下柜

- 钢材：符合首钢优质冷轧钢板或其他大型钢厂同等级、同质量标准冷轧钢板；

- 底柜：采用≥1.2mm冷轧钢板，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一块；要求柜体邻边垂直度检测，对角线长度≥1000mm，长度差≤3mm，对边长度≥1000mm，对边长度差≤3mm 。

- 门板：采用≥1.2mm冷轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防撞橡胶垫（此橡胶垫视为耗材，中标方无条件永久提供，并保证不脱落）；

- 活动层板：采用≥1.2mm冷轧钢板，层板边缘应平顺不割手，层板上下调节间距每格应≤20mm；

- 柜体：柜体深度≥520mm，高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为850mm (±2%)；

- 背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板，水槽台底柜后方背板应具备容许给排水管道穿越及检修的开口；

- 服务通道：中央台背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏式设计；

- 所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层；

- 座位空间：其上以横档连接，如果有安装键盘需求则以水平抽屉式连接件与两侧柜体单元上端连接，其下方空档应以可拆装式封板遮挡；

- 装饰封板：依据图纸及相关说明所示，中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。

- MAX移动工作台

- 工作台钢支架底部安装移动脚轮，配置可调节高度工作台面，调节范围500mm-1000mm。底柜可以配置悬挂吊柜。吊柜、工作台面、搁板及其他服务设施分均可以悬挂在框架结构上。台面以上选配安装双立柱框架试剂架，试剂架可以预先安装和接线，并与天花板安装的服务设施系统结合使用。

- 移动工作台应有调整槽，用于调整工作台面、搁板和辅助物品的垂直高度，移动工作台可以任意定位，能快速变化以适应实验室和人员使用变化。

- 工作台整体载重应不小于400KG，工作站悬浮构造单元承重120KG，工作台面托架载重应不小于280KG。移动工作台配置悬挂式柜体,柜内抽屉承重不小于65KG，层板不小于40KG。

- 实验台支撑结构为厚度2.5 – 3.0mm的优质钢管，其他结构组件为1.2mm的优质冷轧钢板，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面，表面喷涂：阿克苏诺贝尔或等同于、高于该粉末质量的环氧树脂粉末静电喷涂，半封闭结构内外表面均喷涂处理；

- 组合柜参见柜体基本要求：

- 基本框架结构：

底座：

A、C型封闭焊接底座。

B、底座与立柱有支撑有加强结构。

C、脚轮符合承重，安全，防化学要求，带刹车装置。

可调节台面支架：

A、L型封闭焊接结构

B、与底座可上下调节高度

台面上部悬浮单元（选配）：

- 全钢结构，带护栏

- 与底座可上下调节高度

- 工作台面高度调整可通过调整工作台面的托架在框架机构上调整槽的位置来完成。

- 智能连接模块控制系统（选配）：

- 控制模式：采用安全模式一键启动关闭电源、气源。

- 配备电器需要包含以下功能:液晶显示控制、远程控制、紧急切断、单点控制智能连接模块。

- 五金配件

- 合页：采用不锈钢材质，开启角度≥135度（防腐防锈等表面处理同实验室钢制柜体，承重性能符合法规要求）；参照QB/T 3832-1999(2009) 轻功产品金属镀层腐蚀实验结果评测，要求达到耐腐蚀酸性盐雾（24H）检测结果锈点数：0点，10级。

- 滑轨：采用高承载导轨，不低于1.8mm厚冷轧钢板模具冲压成型制作，表面经环氧树脂粉末静电喷涂，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承。不得使用三节导轨；

- 把手：不锈钢C型拉手；

- 地脚：底柜带四个可调镀锌钢或不锈钢螺丝结构支撑脚，带橡胶包覆，可由专用工具调节调节水平及高度，最大可调节30mm；

- 门扣组：采用塑料材质的滚轮，镀锌钢材质的滚轮支架；须以钢制尖头镀锌自攻螺丝与柜体及门板固定；

- 层板支撑扣：采用不锈钢材质（材质及表面处理同柜体）；

- 踢脚线：实验台底柜调节水平组装完毕后，底腿须安装灰色PVC踢脚线，与地面完全密封，起到避免柜体与地面之间的缝隙藏污纳垢和表面易被腐蚀的作用。

- 试剂架

- 双层层板，每层层板采用两块10mm钢化玻璃，玻璃底部磨砂，四周用方钢框架承托。层板可调整高度。

- 采用双立柱结构，立柱采用1.6mm厚热镀锌钢板制作，层板调节孔由模具一次冲压完成，保证精度。

- 所有电气控制元件均可安装在功能线槽中，隐蔽式走线，保证美观。

- 层板具有护栏设计，防止物品掉落。

- 喷漆：钢板的环氧树脂喷漆厚度不小于80微米，正负偏差不超过10微米。

- 栏杆：直径12mm的304不锈钢，厚度：1.2mm，栏杆距离钢化玻璃60mm，采用环氧树脂喷涂，喷漆厚度不小于80微米，正负偏差不超过10微米。

- 试剂架宽度600mm、高度950mm，双立柱宽度：280mm。

- 插座底盒为钢制梯形线盒，插座面板采用五孔错位插座。

以上部件要求达到GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件及HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求（家具）标准，。

- 功能柱

- 功能柱：采用≥1.2mm冷轧钢板（可附加检修门，可拆卸）；

- 钢制水电管道功能立柱：功能立柱应为本体与面板组合可拆装式设计，其组装螺丝不可外露（可以孔塞遮蔽）；功能立柱应有足够的内部空间及必要的开孔，以便通过及容纳实验台需要的公用管线及相关配件，管线槽内的强电/弱电/水/气等应具各自独立的区隔。功能立柱尺寸主要尺寸有两种分别为（mm×mm）≥200×100(分舱)，≥100×100，其余特殊尺寸详清单或图纸标示高度为2000mm(配合现场吊顶高度调整)。

该部分参照GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件及HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求（家具），需提供满足国家级或第三方检测机构出具的金属件外观要求、金属喷涂、涂层可迁元素等符合要求的证明材料。

- 配套设备

- 水龙头：龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

- 环保测试：依据（EU）2015/863标准，提供第三方检测机构出具的水龙头ROHS环保测试的检测报告并加盖CMA或CNAS章。

- 附着力：依据GB/T 9286-2021标准，检测结果值要求达到0级。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。

- 为确保产品质量，落实绿色环保理念，投标单位需提供厂家三星级绿色建材认证证书复印件。

- 水槽：水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。

- 坠落试验：依据GB/T 8801-2007标准，样品在≥2米的高度，向6个方向做跌落试验，无破裂。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。

- 弯曲强度：依据GB/T 9341-2008标准，检测结果≥48.5MPa。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。

- 为确保产品质量，落实绿色环保理念，投标单位需提供厂家绿色产品认证证书复印件。

- 滴水架：采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹；款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm；

接水底部：中间设有排水孔；可拆卸式滴水棒，滴水棒27/52根；安装方式：壁挂式/台式。

- 垂直燃烧试验：依据GB/T 2408-2021标准，检测结果V-0级。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。

- 拉伸强度：依据GB/T 1040.2-2022标准，检测结果值≥32MPa。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。台式洗眼器：主体加厚铜质。涂层为高亮度环氧树脂涂层耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。喷淋头为软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱防止冲伤眼睛。PP自动防尘盖。水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，方便使用。最大耐水压：7bar；

- 紧急喷淋：立式，材质：304不锈钢

- 需具有第三方检测机构出具的紧急喷淋Ni含量大于8%的检测报告；

- 喷淋性能：

（1）喷淋流量：达到至少76L/min，确保快速有效地覆盖受影响区域

（2）喷淋持续时间：连续供水时间至少为15分钟，以满足紧急情况下的清洗需求。

（3）喷淋角度与范围：确保360度全方位喷淋，覆盖范围广

- 系统设计与安装：

（1）安装位置：靠近危险区域，确保人员在紧急情况下能够迅速到达。

（2）材料选择：采用不锈钢材质，确保系统的稳定性和耐用性。

（3）操作方式：需具有手拉式、脚踏式，便于快速启动。

- 出水要求：

（1）出水温度：使用常温水，避免对皮肤造成刺激。

（2）水质要求：使用清洁的自来水或去离子水，确保清洗效果。

- 安全标识：设备周围设置明显的安全标识和操作流程，确保人员的正确使用。

- 需具有国家认可的第三方检测机构出具的包含应急喷淋器控制阀门（尺寸、 高度），应急喷淋器一般要求（密封、 尺寸、流量），洗眼器一般要求（密封、尺寸、流量），洗眼/洗脸器 （流量、开启时间、尺寸）的检测项目的检测报告。

（4）控制阀门：依据GB/T 38144.1-2019标准，样品阀门一经打开后，能始终保持开启状态；阀门有耐腐蚀防护处理、便于操作，在1s的时间内能完全打开。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。

（5）密封性：依据GB/T 38144.1-2019标准，样品正确地连接到冲洗液的供应源头并关闭阀门时，连接部位无泄漏。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。

- 洗眼器：

- 主体：加厚铜质H59-1；

- 洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；

- 莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；

- 防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开；

- 水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用；

- 前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；

- 供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

- 洗眼量：＞6L/min。

- 表面耐腐蚀性：涂镀件和不锈钢件按GB/T 10125进行24h乙酸盐雾试验后，应不低于GB/T 6461-2002表1中外观评级（RA）9级的要求。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。

- 通过抽样检测（非委托送检），依据GB/T 37866-2019标准，有机挥发物总含量≤1.2mg/kg。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。

- 为确保产品质量，落实绿色环保理念，投标单位需提供厂家绿色产品认证证书复印件。

四、实验室排风设备总体技术要求

- 通风柜技术要求

实验室专用排风设备的材料及其配套件性能、技术应满足招标人的文件要求，中标后，中标人的设备安装位置应同时配合满足招标人后续提供的其他有关设计要求：

- 排风柜整体结构采用冷轧钢板及工业铝合金型材制作。

- 主体支撑采用全钢材料，厚度≥1.2mm，内腔采用抗腐蚀内衬材料，台面下方内部空间可布置公用设备管道、配件等。

- 为方便后期产品维修维护便捷，产品上面板具备可快速拆卸结构，方便检修维护等。

- 所有金属表面必须喷涂处理，涂层厚度≥50μm，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。

- 喷涂后的金属表面呈高亮光效果，密度高，具有更优秀的防腐蚀能力。

- 预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。

- 喷涂后的金属表面涂层性能试验、耐化学性能试验。

- 化学试剂痕迹试验：试验方法SEFA 8M-2020，耐指定的49种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于4个。

- 热水试验：试验方法SEFA 8M-2020，试样45度角放置，热水冲淋漆面5分钟后漆面应无热水导致的明显影响。

- 冲击试验：试验方法SEFA 8M-2020，实验板放置于光滑混凝土地面，球从高处跌落到水平漆面，以免应没有因冲击产生的裂纹或龟裂。

- 油漆附着力：试验方法ASTM D3359-02，划两组间隔2mm的平行线，各六条，两组相互垂直，形成25个方格。覆盖一层胶并快速地撕离胶带，等级4B或以上（95%或以上网格面积应表现为漆膜完整）。

- 油漆硬度：试验方法ASTM D3363-05，样品一角以 45°角放置在未加工过的金属边缘上。将样品放置在未加工过的金属基板上，使样品暴露的金属边缘与基板一侧边紧密接触。漆膜应能承受4H铅笔摩擦没有穿透到基材且未形成完整的回路。

- 防潮性能：试验方法ISO 6270-1，温度100华氏度，测试时间1000h，涂层无明显变化。

- 盐雾试验：检测依据ISO 9227，试验时间300h，外观无明显变化。

- 耐磨试验：检测方法ASTM D4060，（CS-10，100r/500g），质量损失≤5mg。

- 所有钣金配件的焊接处均应打磨平整以保持为平滑表面；所有钣金部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。

- 通风柜性能技术要求

- 排风柜整体包含上柜与支撑两部分。上柜用于实验开展，下柜用于物品的存储。上柜包含可视调节门，服务水气阀，插座，工作台面等。下柜包含柜体,门板,可调隔板等，坚固耐用,具有耐腐蚀功能,方便维护。

- 规格：整体尺寸W宽度1200~1800mm，D深度≥900mm， H高度≥2350mm。

必须至少包含以下测试项目，调节门打开至操作开度457mm或机械限位开度并满足要求的技术指标：

- 平均面风速：0.2m/s~0.35m/s，其最大值、最小值与算术平均值偏差应小于15%；

- 可视化－小烟雾：无可见外溢或逃逸；

- 可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸；

- 示踪气体浓度：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm；

- 视窗移动影响：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm；

- 周边扫描：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm；

- 排风柜前立柱宽度必须≤85mm，以提供内部更大的使用操作空间；

- 内衬板导流板采用厚度5mm，耐腐蚀、防潮、耐高温以及阻燃的板材。

- 导流板通过防腐塑料材质固定座固定，用户可以不需使用工具轻易的将导流板拆卸清洗，固定件同时具备安装蒸馏架功能。

- 柜内顶板上面装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型，照明光源有塑料面板与柜内空间隔开。

- 柜内工作空间顶部应有泄压口设计，当工作空间实验装置发生意外爆炸时，泄压口可以分担柜内压力并释放，以减少对调节门玻璃的冲击力，最大化保护操作人员。

- 调节门玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人员，移门最大开启高度不得低于720mm，调节门最高和最低位置有限位缓冲装置；调节门拉手和调节门同宽，为减小进风阻力，使气流顺畅进入排风柜内，结构应为弧形设计，门框及拉手整体使用工业铝合金型材，经环氧树脂喷涂制作。

- 调节门滑槽应使用防腐蚀的塑料材质，增加耐腐性,调节门开关时更加顺畅和安静。

- 平衡系统使用同步带传动结构，可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松操控升、降调节门，采用进口品牌高强度钢丝芯聚氨酯同步带，具有低噪声高性能和足够的承重能力并保证防腐蚀。

- 排风柜的拉门启动、关闭应轻便灵活，在开关行程范围内无卡阻，并可在任意位置停留。

- 调节门向上推至设计高度时，必须有限位装置，如需更大开度时，可单手解除限位，再将调节门打开至最大，关闭调节门时限位装置无需手动操作。

- 化学试剂痕迹试验：试验方法SEFA 8M-2020，耐指定的49种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于1个。

- 热水试验：试验方法SEFA 8M-2020，试样45度角放置，热水冲淋漆面5分钟后漆面应无热水导致的明显影响。

- 冲击试验：试验方法SEFA 8M-2020，实验板放置于光滑混凝土地面，球从高处跌落到水平漆面，以免应没有因冲击产生的裂纹或龟裂。

- 油漆附着力：试验方法ASTM D3359-02，划两组间隔2mm的平行线，各六条，两组相互垂直，形成25个方格。覆盖一层胶并快速地撕离胶带，等级4B或以上（95%或以上网格面积应表现为漆膜完整）。

- 油漆硬度：试验方法ASTM D3363-05，样品一角以 45°角放置在未加工过的金属边缘上。将样品放置在未加工过的金属基板上，使样品暴露的金属边缘与基板一侧边紧密接触。漆膜应能承受4H铅笔摩擦没有穿透到基材且未形成完整的回路。

- 防潮性能：试验方法ISO 6270-1，温度100华氏度，测试时间2000h，涂层无明显变化。

- 盐雾试验：检测依据ISO 9227，试验时间600h，外观无明显变化。

- 耐磨试验：检测方法ASTM D4060，（CS-10，200r/500g），质量损失≤5mg。

- 集气罩要求防腐蚀塑料材质，锥形缩口设计，应具良好的锥形集气角度及圆滑度，保证低噪音，气流均匀，以获得良好集气平均性及低压损。

- 电气设施安装在排风柜的功能面板上，功能面板必须具备灵活的拆卸结构，方便后期功能调整，灵活性强。同时安装有漏电保护装置，不少于4 个防尘插座，220V，10A，方便设备使用。

- 电器设施必须配置接线底盒，可以同时起到连接电线，保障各种电器线路的过渡和保护线路安全的作用。

- 排风柜立柱向柜内方向设计有辅助气流系统，可为两侧立柱边缘提供向内的稳定气流，气流分布均匀，提高排风柜安全性能和抗干扰性能，辅助气流系统的启停可接入排风柜配套的变风量控制系统，联动开关。

- 前框两侧立柱可以安装VAV系统的控制面板，控制面板底壳必须嵌入立柱内安装，不得外漏螺丝安装，整体美观性强。

- 底柜柜体与实验台柜体制作要求同。每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计，除有特别说明者外，每台排风柜配置两只双开门款式底柜单元。底柜后方应具备容易拆装的活动背板，顶部必须封有顶板将柜体密封，根据需要可对接排风。

- 根据需要也可配置框架支撑结构，底柜可选配安全柜或废液收集柜(废液收集柜需配置有PP托盘，托盘并可轻易拉出)。

- 排风柜阻力应小于50Pa。（提供第三方机构出具的合格检测报告复印件并加盖厂家公章）

- 万向排气罩

- 主体：PP材质；

- 关节：进口PP全新料生产，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；

- 关节盖：进口PP全新料生产，可拆装，防止气体泄漏增强气密性，减小噪音；

- 关节密封圈：不易老化之高密度橡胶；

- 关节连接杆：304不锈钢；

- 关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合；

- 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量；

- 伸缩导管Φ75PP管；

- 铝合金360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径≥1200mm；

- 拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质；

- 固定底座：采用PP材质；

五、功能柜系列产品总体要求

主要部分为优质冷轧钢板所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有钣金部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层；五金配件同本文件五金配件要求。钢材表面处理同实验台。

- 试剂柜/药品柜/样品柜

- 规格：（长×宽×高，mm）≥900×500(≥450)×1800；

- 整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板；

- 柜体为整体结构，增强柜体承重力，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整，无凹凸死角现象；

- 柜体上部两层钢制层板，下部一层层板，层板采用不锈钢材质+PP托盘(四周折边高2cm)，或是PP承板加补强筋结构，每层层板承重≥80kg，承重性强并且有效的耐酸碱腐蚀。层板每隔≤30mm高度可调；

- 柜门上部为≥5mm钢化玻璃，玻璃门外框为钢质，下部实门为双层结构；

- 合页采用不锈钢材质（参照实验室等级钢制家具要求），开启角度≥135度，由模具加工，确保每个合页的同一性；

- 把手采用高强度不锈钢把手或铝合金把手；

- 排风式柜体柜门下方设置百叶补风孔，排风口设置于顶部，管径约110mm，可与通风系统对接，保持柜内空气流通；

- 地脚：镀锌钢地脚（参照实验室等级钢制家具要求）；

- 器皿柜

- 技术要求同1试剂柜要求；

- 门型为双开门，门板为双层结构；

- 层板共分五层，中间依次冲孔，满足不同规格的玻璃器皿的摆放，层板采用6.0mm厚PP板材料制作。层板每隔≤30mm高度；承重为40Kg以上；带沥水盆。

- 气瓶柜

- 规格：（长×宽×高，mm）900×500(≥450)×1800；

- 整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板；

- 柜体为整体结构，增强柜体承重力，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整，无凹凸死角现象；

- 内含不锈钢钢瓶固定架

- 双层钢制对开门，柜门上部开≥5mm钢化玻璃观察窗；

- 合页采用不锈钢材质（参照实验室等级钢制家具要求），开启角度≥135度，由模具加工，确保每个合页的同一性；

- 把手采用高强度不锈钢把手或铝合金把手；

- 地脚：镀锌钢地脚（参照实验室等级钢制家具要求）；

- 密封件：柜体门与柜体之间应安装防火密封件，附国家相关检验报告。

- 吊柜

- 规格：（长×宽×高，mm）L×300×600；

- 整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板；

- 柜体为整体结构，增强柜体承重力，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整，无凹凸死角现象；

- 内含单层活动层板;

- 双层内嵌玻璃钢制对开门；

- 合页采用不锈钢材质（参照实验室等级钢制家具要求），开启角度≥135度，由模具加工，确保每个合页的同一性；

- 把手采用高强度不锈钢把手或铝合金把手；

- 货架：

- 全钢结构，四根钢支撑架由60*40*1.2mm（方钢尺寸可调整，但需满足货架承重要求）优质方钢整体焊接，焊接点打磨抛光；

- 喷塑：所有钢制部件均需表面经酸洗、磷化、喷砂、进口环氧树脂粉一体烤漆处理，其厚度不小于75μm，表面颜色一致。表面无褶皱、剥落、裂纹、鼓泡等现象，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出；

- 货架共分4层，层板为钢制，层板底部加承重支撑筋，每块层板的承重力不低于250公斤；

- 4块层板均可调节高度，每隔30mm调节一档，层板与支撑柱可由四个抓扣直接挂搭安装。层板与支撑钢架组装后结构坚固，无晃动现象；

- 其余性能指标参照实验室等级钢制

六、净化工程技术要求

- 建设依据

- 本实验室净化工程建设严格遵循国家及行业相关标准和规范，主要包括但不限于《临床基因扩增检验实验室管理办法》《临床基因扩增检验实验室工作规范》《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346 - 2011）、《实验室生物安全通用要求》（GB 19489 - 2014）、设计图纸等。同时，结合实验室的具体使用需求和场地实际情况进行设计与施工。

- 总体规划

- 功能定位：实验室主要用于开展各类样本的 PCR 检测，包括核酸提取、扩增、产物分析等环节，可满足临床样本检测、科研项目研究等多种功能需求。​

- 各功能区建设要求：

a/试剂准备区：温度控制在 18 - 26℃，相对湿度控制在 30% - 70%。室内应设置正压，配备试验台、超净台、冰箱等设备。

b/样本制备区: 温度控制在 18 - 26℃，相对湿度控制在 30% - 70%。室内应设置负压，​配备试验台、生物安全柜、冰箱等设备。

c/扩增区：温度控制在 18 - 26℃，相对湿度控制在 30% - 70%。室内为负压且负压值高于样本制备室，配备试验台等设备。

d/产物分析区：温度控制在 18 - 26℃，相对湿度控制在 30% - 70%。室内为负压且负压值高于扩增区，配备试验台等设备。

- 设计原则：遵循 “单向流动、分区明确、防止交叉污染” 的原则，合理规划各功能区域的布局和流程。每个区域设计缓冲区，确保空气流向、人员流动、样本传递和试剂传递均按照规定的方向进行，避免不同区域之间的污染。

- 系统建设需求

- 空调通风系统​：

- 采用全送全排暖通空调系统，确保各区域的空气独立循环，避免交叉污染。​

- 根据各区域的压力要求，合理设置送风量和排风量，保证试剂准备区为正压，样本制备区、扩增区和产物分析区为负压，且负压梯度依次递增。​

- 通风系统应配备高效过滤器（HEPA），保证核酸提取、扩增、产物分析房间十万级净化。

- 直流变频直膨式空调机组技术要求：

·洁净区的压差按新版GMP的要求。变频控制风量和风压：25%-100%额定风量和风压无级调整。

·设备制造商必须同时取得 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、职业健康安全体系认证。

组合式空调机组通过 CRAA 国家产品认证。设备制造商若能提供Eurovent认证、AHRI认证和TUV认证。

·箱体框架要求：空调机组框架采用铝合金框架结构，要保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。框架连接件应为可拆卸的标准化折边增强型角状连接件，弹性固定连接，该项可拆卸连接件并能满足面板紧密拼装要求。设备性能，在±1000pa 条件下，机组变形量≤0.7mm/m；机组箱体机械强度不低于 D1 级。

·标配控制面板要求：空调机组的面板采用铝合金框架+双面保温板结构，外板采用彩色镀锌钢板，板厚不得低于0.5mm,内板采用镀锌钢板或不锈钢板，板厚不得低于0.5mm，内外板之间应具有防冷桥措施，不得直接接触。机组构件表面应作防锈和防腐处理，涂层厚度不低于 50um。保温层厚度不小于 50mm，内充填聚氨脂发泡保温（密度≥48kg/m3），机组热绝缘性能保证应不低于 T2 级。空调机组双面保温箱板须采用根据国家标准 GB8624-2012 要求的燃烧性能不低于 B1 级的难燃材料。

·防冷桥要求：机组应具有良好的防冷桥措施，保证在运转时框架外壁及外面板不结露。投标书中应说明具体的防冷桥措施并提供相应证明材料。机组的冷桥因子不低于TB1 级。

·密封性能要求：机组密封性能好，机组检修门必须提供可靠的密封结构以保证机组的密封性能。检修门的密封胶边必须采用三元乙丙橡胶类高回弹耐久性材料。检修门采用多锁点设置。按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，1000Pa机组的漏风率不得大于0.25%。

·电机要求：采用优质变频三相异步电机。要求防护等级 IP55，F 级绝缘。应在连续运行的所有方面，符合相当级别的标准要求，可在≦40℃，相对湿度≦90％的环境下连续操作；风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积。

·风机要求：采用无蜗壳优质品牌风机，风机应具有优越的空气动力特性、运行点准确、高效区域宽广、震动小、噪音低、寿命长等特点。

·表冷器要求：表冷盘管采用防腐亲水铝箔，要求换热效率高，并能避免表冷器表面出现水滴改为水珠现象。接水盘采用304不锈钢材质，避免生锈现象。

·机组采用直流变频压缩机，压缩机容量可实现10～100%连续可调，适应全新风或变风量时的低负载运行；压缩机采用国际知名品牌。室外机通过能效备案。

·机组利用冷凝后的冷媒（一般30~55℃）与驱动器模块（最大90℃）进行换热，将驱动模块温度大幅度降低，保证在恶劣条件下能为压缩机提供温度的输出条件。设备可在较宽环境温度范围，高温达48℃，低温达-15℃。

.机组采用环保型制冷剂（R410A）。

- 风管管材及施工要求组技术要求：

·新风管采用镀锌钢板，洁净室区域新、回、送风管采用镀锌钢板，角铁法兰连接，风管的厚度及加工办法按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）中中压系统，风管及其部件在安装前应清除内、外杂质及污物，并保持清洁。

·风管法兰密封采用阻燃橡胶垫. 矩形非保温矩形非保温风管的边长≥630mm或保温风管边长≥800mm, 长度≥1250mm时, 应采取楞筋或角钢加固措施。

·通风和空气调节系统在穿越防火分区处；穿越通风和空调机房的隔墙和楼板处；穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；穿越防火分隔处的变形缝两侧以及垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设置70℃防火阀。

- 冷媒管设计：

·冷媒管采用空调用磷酸脱氧无缝紫铜管，并应符合国标 GB/T1527-2017且承压不能低于4.0MPa。

空调冷凝水管采用UPVC。

·室外安装的冷媒管设置于不锈钢桥架中，不锈钢桥架用于保护冷媒管，其做法参照电缆桥架。

·冷媒管、凝结水管均采用闭泡橡塑绝热材料（燃烧等级为B1级）保温，保温材料的湿阻因子应≥10000，导热系数应≤0.032W/(m·K)（0℃时）。冷媒管保温厚度为：室内管道d≤φ12.7，δ=20mm；d≥φ15.88，δ=25mm。室外冷媒管道保温厚度增加15mm，外缠稀松布，外涂3层防晒漆。室内冷凝水管保温厚度为20mm。

- 中效排风箱技术要求：

·箱体材质：选用耐腐蚀、强度高且不易产生粉尘的材料，优质冷轧钢板（表面经酸洗磷化后静电喷塑处理）。箱体厚度应不小于 1.2mm，确保结构稳固，能承受过滤装置和气流压力带来的负荷。

·过滤效率：中效排风箱内安装的中效过滤器应符合相关标准，过滤效率达到 F5-F9 级（根据实验室污染程度选择，PCR 实验室建议不低于 F7 级）。

- 装饰装修技术要求​：

- 彩钢板吊顶：采用50mm厚的双面玻镁岩棉手工彩钢板；芯材为岩棉切条，密度120kg/m³，双面贴5mm厚玻镁板；0.475mm厚白灰色的优质钢板，表面覆塑料保护膜，可满足人员检修的荷载（不小于150kg/m2）；材料满足消防规范的要求，满足防火时间和人员疏散等需要：顶板耐火极限需达到1小时，提供彩钢板耐火性的证明文件；同一区域彩钢板采用同一批号，以利于缩小色差；板缝缝隙要均匀一致，板缝理论宽度为3±1mm；顶板与墙板阴角采用圆弧角过渡.

- 彩钢板隔墙：50mm厚岩棉双玻镁彩钢板；芯材为岩棉切条，密度120kg/m³，双面贴5mm厚玻镁板；彩钢板隔墙表面为0.475mm厚的白灰色优质钢板，表面覆上塑料保护膜；墙板表面不吸尘、不产尘、易清洁；地槽采用升降铝型材；墙体材料满足消防规范的要求，满足防火时间和人员疏散等的要：板材耐火极限需达到1小时；提供彩钢板耐火性的证明文件；同一区域彩钢板采用同一批号，以利于缩小色差；墙板龙骨、天、地轨为镀锌层不低于120g/m2的热镀锌钢板制作，板材厚度不低于1.0mm，中字铝为标准铝型材构件；墙板与墙板之间的转角采用圆弧角连接，必需采用整体墙板转角.

- 室内门窗及传递窗：

·成品钢质净化门：钢制门框（冷轧钢板，板厚不低于1mm）；装有塑胶密封条或特殊刚性密封结构，提高气密效果，表面烤漆处理，颜色根据甲方需求确定；门扇厚度50mm；表面材质1mm厚钢板，烤漆颜色根据甲方需求调配；门扇芯材：铝蜂窝，耐火极限1小时；门框铰链厚度与墙板相同，保证平滑连接；门周边为硅橡胶密封条或特殊刚性密封结构，门底部带自动升降门密封条，保证门有良好的密封；所有平开门后加装防撞垫；所有门不配闭门器，带双层玻璃观察窗.

·净化玻璃视窗：双层玻璃视窗，内含干燥剂防止产生水雾；玻璃表面与门板双面平齐，边框处硅胶密封，密封胶要求均匀一致；采用双面钢化玻璃，玻璃厚度5mm；窗户龙骨与玻璃安装选用黑色密封胶条，窗框内含干燥剂防止水雾产生；窗户与墙面平齐，平滑连接，无死角、易清洁；观察窗为成型品窗，不得在现场加工.

·传递窗：箱体选用优质SUS304，满焊打磨光洁平整易清洁；传递窗内胆采用不锈钢，四角圆弧角设计，光洁平整易于清洁；电子磁力互锁系统，强磁铁辅助吸附，防止内外气交叉污染；门框上装有硅胶密封条，以确保腔体气密性；结构强化设计，易于安装，与洁净室施工兼容性佳，美观大方，门上带双层玻璃观察窗；灭菌灯≥70uw/cm²，灭菌时间0-99S区间设置（出场设置为60S，液晶屏控制）.

- 地板：PVC地板：采用2.0mm厚实验室空间专用无方向同质透心改性强化耐腐PVC地面。

- 电气系统技术要求​：

A、供配电及照明系统

（1）本次招标电气施工范围为各总配电柜的进线电缆及以下部分。

（2) 招标人负责将配电柜进线电缆施工至配电总箱/柜处，实验室内的照明、空调末端及仪器插座的电缆施工及取电均由中标人负责。

（3）弱电机柜不在本次设计及报价范围内。

（4）实验室的供电系统应采用独立的回路，确保供电稳定可靠。​

（5）各功能区域应合理设置电源插座，插座数量应满足设备使用需求，且具有防溅功能。​

B、照明系统设计

（1）本次工程PCR实验室的照度按照度500lx，折合功率密度不大于9.5W/㎡。照明系统应采用节能、环保的灯具，保证实验室各区域的照明亮度符合相关标准，一般实验区域的照度不低于 300lux。

- 照明系统为单相三线制。

- 实验区平板灯，吸顶或嵌顶安装。

（2）照明采用WDZ-BYJ-450/750V-3×2.5的电力电线，电线的敷设方式是沿墙、吊顶内敷设，电线的护套管采用JDG管。与灯具连接软管采用包塑金属软管，金属灯具外壳需与PE线连接。所用线管需防腐及防火处理。

C、低压配电

（1）配电系统电源就近引自配电柜，电压等级~220/380V；

（2）本设计低压配电系统接地形式采用TN-S系统。

（3）本设计的插座回路由实验室配电箱提供回路。

（4）照明及一般用电设备采用放射式与树干式相结合的供电方式。

（5）单相剩余电流动作断路器均采用2P型，三相剩余电流动作断路器均采用4P型，额定动作电流30mA，动作时间不大0.1s，选用一般型（无延时）剩余电流动作保护器。

D、线路敷设

（1）本工程实验室内插座回路敷设方式为采用JDG套接紧定式薄壁钢导管沿墙、地板内暗敷设。照明部分采用采用JDG套接紧定式薄壁钢导管沿吊顶、墙内敷设。

（2）凡未注明导线根数的线路均为三根。

（3）一般设备的配电线路明敷时，应穿JDG套接紧定式薄壁钢导管保护或在电缆桥架内敷设；JDG套接紧定式薄壁钢导管保护暗敷在顶板、地坪、墙内时应有不小于15mm厚的保护层。

（4）所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按《建筑电气安装工程图集》中的有关做法施工。

（5）PE保护线均采用黄/绿双色导线或标识。

E、设备安装

除注明外，各设备安装作如下规定：

（1）落地式配电箱安装时应下设200mm基础，[10槽钢落地安装。

（2）各照明配电箱除竖井、机房、防火分区隔墙及剪力墙明装外，其他均为嵌墙暗装，底边距地1.5m安装。

（3）各动力箱除竖井、机房、防火分区隔墙及剪力墙明装外，其他均为暗装，箱体高度600mm以下,底边距地1.5m；箱体高度600mm~800mm,底边距地1.2m；箱体高度800mm~1000mm,底边距地1.0m；箱体高度1000mm~1200mm,底边距地0.8m；箱体高度1200mm以上,落地安装。

（4）墙壁开关底边距地1.3m，距门框0.2m嵌墙安装。

（5）天棚上的灯具嵌顶或吸顶安装，详见图例表中说明。

设备及灯具安装参见国标图集《常用低压配电设备安装》04D702-1、国标图集《常用低压配电设备及灯具安装》D702-1~3及国标图集《特殊灯具安装》03D702-3。

F、接地与安全

为防止人身触电的危险，本工程设置专用接地保护线（PE线），凡正常情况下不带电，绝缘破坏时可能带电的电气设备的金属外壳、等电位联结母排、公用设施的金属管道、建筑物金属结构等互相连通，并与基础接地网可靠连接。做法详见《等电位联结安装》15D502第10~17页。

G、保护接地

（1）穿线金属管、金属线槽和桥架、电缆外皮、支架等均应可靠地与接地系统连接。

（2）本工程采用TN-S接地型式，保护接地线（即PE线）的截面规定为：

- 当相线截面小于16mm2，PE线截面与相线相同；

- 当相线截面为16~35 mm2，PE线截面为16mm2；

- 当相线截面为35~400 mm2，PE线截面为相线截面的一半；

（3）不应使用蛇皮管、保温管的金属网、薄壁钢管或外皮作接地线或保护线。

H、电气系统材质说明

（1）电线、电缆

电线采用WDZ-BYJ-450/750V电线，电缆采用WDZ-YJY-0.6/1KV电力电缆。

（2）穿线管

采用电线的护套管采用JDG套接紧定式薄壁钢导管及GC镀锌焊接钢管，国家质优产品。

（3）灯具

实验区采用LED面板灯，嵌顶或吸顶安装。

特点：安装方便、维护容易，满足不同环境的要求。

（4）开关、插座

开关、插座为知名品牌，产品符合国家标准。开关、插座的电性能、机械性能等符合国家标准要求。

（5）断路器

所有微型断路器、剩余电流动作断路器、塑壳断路器等为知名品牌，产品符合国家标准。

I、实验室弱电系统技术要求

（1）综合布线系统组成

包括计算机网络通讯布线和语音通信系统布线，是一个完整的集成化通讯传输（分布式）系统。

1）计算机网络通讯系统采用六类非屏蔽双绞线，以本楼层信息室弱电机柜为中心，呈星型向所属设计范围区域敷设六类非屏蔽双绞线至各工作区。信息是敷设呈星型布线方式，连接设计范围内建筑物内的数据设备、电子通讯设备和网络交换设备等，并能使这些设备与外界各相关系统连接，为语音、数据及多媒体应用提供实用的、可靠地、灵活的、可拓展的介质通路，最终为信息基础链路的开通使用，提供可靠保障。

2）语音通信系统布线采用六类非屏蔽双绞线。工作区子系统的末端设备如电话插座和网络插座，可根据不同时期的使用要求随意替换，灵活方便。

（2）视频监控系统

- 监控前端部署网络半球形彩色摄像机,400万像素，吸顶安装；

- 摄像机布置在监视目标附近不易受外界损伤的地方，安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装高度，室内有吊顶区域吸顶安装。

3)镜头与摄像机的选择应相互对应。

4)监控连接至楼层交换机。

5）其他场所摄像机技术要求：400万海螺型网络摄像机

最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps

支持SmartIR，防止夜间红外过曝

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境

- 控制系统技术要求​：

- 直膨机净化空调控制系统：直膨机自带控制柜安装、传感器安装、传感器接线。包含控制柜下端到设备强弱电电线电缆及线管安装。

- 洁净间控制系统：安装排风机控制柜（包含PLC编程控制，风机变频控制，管道恒压控制等），房间控制系统（包含房间暖通启停控制、房间温湿度监控、房间压力梯度监控，高效过滤器堵塞检测等）

- 监控面板：包含房间监控面板及风机空调监控面板，7寸人机界面，带RJ45接口支持以太网通信协议，就地监控暖通所有状态，如：过滤器堵塞报警，风机频率、运行状况等机组数据采集（密码保护）；含界面设计及编程。

- 压差回风阀:压差回风阀由叶轮式风速仪、风量调节叶片（多叶）、电动执行机构、显示屏和控制操作面板组成，外接压差传感器，也可选配外接门开关传感器，共设有压差模式、风量模式和角度模式三种功能模式，通过控制面板按键选择合适的运行模式，显示屏实时显示阀门当前风量、开度和压差值。

·压差模式：调控房间内压差稳定。实时读取房间压差传感器信号，与设定压差值对比，通过PID算法智能调节阀门叶片确保房间内压差稳定。

·风量模式：调控阀门风量稳定。实时读取风速仪实测的风量值，与设定风量值对比，通过PID算法智能调节阀门叶片确保阀门流通风量稳定。

·角度模式：调控阀门角度恒定。任意设定阀门开度值，通过智能算法控制阀门电机自动定位并锁定,确保阀门角度恒定。

·本地控制：由控制面板控制或风阀根据设定值自行控制。

·上位机控制：由遥控触点（Modbus 通讯）进行控制，具有物理地址可设功能。

·变风量蝶阀采用高速执行机构，应具有快速反应能力，当排风管道压力变化时，调节响应及稳定时间为≤2秒；可调比不低于14:1，风阀采用DC24V供电，支持 Modbus 标准协议，能与自控系统直接对接。变风量系统控制器自带无源干接点信号，可作为风机启停信号。

·变风量阀需采用流量控制阀，阀门自带2个以上的在线流量测量装置，变风量蝶阀要求风量控制精度为控制风量的≥95%，风阀的流量测量装置和风阀流量控制应为一体化集成产品，必须是标准化量产产品，以保证产品质量，不接受临时设计定制产品。

·变风量风阀须采用压力无关性阀门，在设定风量情况下，当静压值（100-750Pa）变化时，要求实测风量与设定风量偏差≤5%。

·根据国家标准，要求实测风量与设定风量偏差≤5%，阀体泄漏等级达到A级阀体漏风量。

·变风量蝶阀阀体及阀叶采用PP+30%玻纤材质，具备高度防腐、阻燃等特性，满足实验室防火要求及噪音要求，支持意外紧急排风功能。优先选用风阀带一体集成风量测量装置、可精确计算出实际风量值的变风量蝶阀；依据管道实测风量和需求风量对比进行精确调节，维持需求风量恒定。

·依据国家标准，变风量阀需要进行流动混合气体（Cl2-10ppb\ NO2-200ppb\ H2S -10ppb\ SO2 -200ppb）腐蚀试验检测合格。

·依据国家标准，产品应耐硫酸（浓度15%）、耐盐酸（浓度15%）、耐氢氧化钠（浓度10%）耐酸碱液态介质测试检测合格。

·依据UL94或等同的国家标准测试方法要求，变风量阀材料垂直燃烧测试符合V-0要求。

·依据UL94或等同的国家标准测试方法要求，变风量阀材料水平燃烧测试符合HB要求。

·蝶阀制造厂商必须具备ISO9001体系认证。

5）给排水系统要求

1.给水系统：

1.1水源：由土建预留给水管供给。

1.2水质：市政自来水已满足《生活饮用水卫生标准》及《生活饮用水水质卫生规范》标准。

1.3给水管材：采用PPR给水管，热熔连接。

2.排水系统：

2.1排水排至就近原排水管，密封连接。

3.阀门及附件

3.1管道配件应采用与管材相应的材料，各系统阀门的公称压力不得小于管材及管件的公称压力。

3.2给水管道应采取设置倒流防止器或其他有效的防止回流污染的装置。

3.3地漏水封深度及存水弯深度不得小于50mm，且不得大于100mm，严禁采用钟式结构地漏，严禁采用活动机械活瓣代替水封。

3.4给排水管道的强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验应按国家有关规范进行。

3.5管道冲洗

1）管道在压力试验合格后应进行冲洗，冲洗前应将管道上安装的滤网、温度计、调节阀等拆除，待冲洗合格后再装上。

2）生产、生活给水管道用清水冲洗和消毒，按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008中相关规定进行。并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水标准》方可使用。

3）排水管道以管道畅通为合格。

3.6管道设备保温及防腐

1）热水管、室外明露给水管道及在外走道顶部安装的所有给水管道均需做保温，保温材料与现有建筑保温一致。

2）保温做法参见图集16S401，保温应在完成试压合格及除锈防腐处理后进行。

3）在涂刷底漆前，应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀，不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道。但铜管、不锈钢管应在管道与支架之间加橡胶垫隔绝。

4）所有架空管应做防结露处理。

合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

# 政府采购合同（货物）

项目名称：扬州大学附属医院实验设施、净化工程项目

编号：YZSZCGK

甲方（采购人/买方）：扬州大学附属医院

乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照扬州市公共资源交易中心关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：                      。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件，并对甲方现有旧设备设施进行翻新维修服务。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、 运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订生效后：双方认为需追加或减少与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，乙方报甲方审批后，可以按照招标采购时的单价做相应的数量调整，工作量按实结算。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

8.1 质保期 叁 年。（自交货验收合格之日起计）

9、工期、交货方式及交货地点

9.1 工期：_90天_

9.2 交货方式：_交钥匙工程__

9.3 交货地点：_甲方指定地点_

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

10.3.1乙方在签订合同前须向甲方交纳缴纳合同金额10%的履约保证金。本合同的履约

保证金：用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额， 7个工作日内甲方无息退还。

10.3.2 乙方按甲方要求送货施工，主要材料、设备到现场验收及送检合格后付合同总价款的40％；安装、维修翻新、调试结束运行正常，付至合同总价70%；合同期满一年付至合同总价款80%，同时退还履约保证金；合同期满两年无质量问题支付至合同总价款的90%；合同期满三年无质量问题付清余款。（以上均不计息）

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费保修期为______年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后   天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲乙双方须在   工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：                           。

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价   %赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（  ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

19、合同其它

19.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

19.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经扬州市公共资源交易中心见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门（扬州市财政局政府采购管理处）各执一份。

甲方：扬州大学附属医院	     		   乙方：

地址：扬州市邗江中路368号			   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

评分方法及评分标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除

后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价

格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新

疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将

不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单

位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残

疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联

合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%

价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的

扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评分标准

评分标准

| 评分标准 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（40分） | 投标报价 | 40 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×40分 因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。 |
| 技术商务部分（60分） | 经营业绩 | 10 | 自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标人具有类似项目业绩的，每提供一个得2分，本项满分10分。注：须提供合同扫描件和对应的发票并加盖投标人公章，原件备查。 |
|  | 技术指标响应程度 | 25 | 1.技术要求的响应度：投标产品技术参数和功能全部满足招标文件要求，得25分，有一条不满足的扣 1分，扣完为止。投标人须在“偏离表”中根据技术标准和要求逐项应答所投产品的参数和软件功能,未逐项应答的投标文件将被视为未实质性响应招标文件的无效投标，逐项应答但未提供依据或证明材料的，会被判为不成立。评标委员会根据“偏离表”评分。 |
|  | 产品优势及需求理解能力 | 5 | 对投标人提供的整体技术方案进行综合评价，投标人能够正确理解项目需求，针对投标人根据技术部分以及本项目特点提供的需求理解分析方案综合评价，内容至少包含项目整体需求分析、项目重点难点分析、项目执行整体思路等。 （1）投标人对每一项内容进行了详细清晰阐述，整体技术方案完整、科学合理、针对性强，同时针对项目实施过程中遇到的问题及因素有充分的可行建议和措施，并能完全满足招标文件要求的得5分； （2）投标人对每一项内容虽然进行了阐述，但并未完全贴合项目需求，或阐述的内容未包含细节或措施，可操作性不够强，基本合理可行的得3分； （3）投标人对每一项内容未进行阐述或阐述内容无法满足项目需求的或提供的整体技术方案简单、思路不够清晰，有明显缺项的得1分； （4）未提供项目需求理解的得0分。 |
|  | 实施方案 | 5 | 根据现场情况制定项目实施安装方案： 内容完整全面、合理可行得5分； 内容较全面、较合理的得3分； 内容一般得1分，未提供的不得分。 |
|  | 售后保障 | 9 | 1.投标人根据本次需求文件所制定的目标和范围，根据对项目的理解制订系统详细的技术支持与售后服务方案，明确项目工作的方式、方法、过程步骤、按阶段分解的详细计划。综合比较各投标人针对本项目制定的售后服务方案 （包含但不限于：响应时间、售后人员、备件清单、维护保养、培训、应急服务方案等）： 内容完整全面、合理可行得6分； 内容较全面、较合理的得3分； 内容一般得1分，未提供的不得分。 2.提供3年免费质保期的不得分，每增加1年增加1分，最高得2分。 3. 投标人须达到招标文件要求供货周期，比招标文件要求的供货周期提前一周及以上的得1分。 |
|  | 客户满意度情况 | 3 | 投标人或所投产品厂家出具的满意度评价优秀的证明材料，每提供1份得1分，本项最高得3分。 |
|  | 企业实力 | 3 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围需有实验室成套设备、净化系统,每提供1 个得0.5分，最高得1.5分（提供认证证书复印件并加盖公章，原件现场核查，无原件不得分）。 投标人企业诚信管理体系认证证书且认证范围包含实验室成套设备、净化系统的得0.5分。 投标人具有品牌评价服务认证证书且认证范围包含实验室成套设备、净化系统的得0.5分。 投标人具有知识产权管理体系认证证书且认证范围包含实验室成套设备、净化系统的得0.5分。 |

本次调研旨在进一步明确需求，不产生中标单位。

附件（响应文件格式）

响

应

文

件

采购项目名称：

供应商名称：

评分索引表

评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

文件目录

# 一、响应函（格式）：

响应函

致扬州大学附属医院：

我方收到贵方关于            的调研文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次报价。

一、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，报价见《报价一览表》。

二、我方愿意提供贵院在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

1. 响应函（格式见附件）

2. 资格声明（格式见附件）

3. 资格证明文件：

3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件加盖供应商公章)；
3.2 若法定代表人参加询价的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）；

3.3 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)；

3.4 供应商近三个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)；

3.5 与第（1.4）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2024年度财务报告（成立不满一年不需提供）(复印件加盖供应商公章)；
  3.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件）；

3.7 供应商信用承诺书(原件)；
3.8 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"网站 (www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（是否被列入失信名单的查询结果将以网页打印的形式加盖供应商公章）
  4.本项目的特定资格要求：

无。

5. 报价一览表

6. 报价明细表及采购需求响应表（格式见附件）

7. 如有以下文件自拟并自行添加至响应函中：

（1）要求采购人提供的配合；

（2）其它（供应商认为有必要提供的声明和文件）。

三、我方同意按采购文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起90天。

四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为贵单位有权决定成交者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、我方愿意按采购文件的规定交纳报价保证金。如我方在报价截止期后撤回报价及成交后拒绝遵守报价承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则报价保证金将被贵中心没收。

九、如果我方被确定为成交供应商，我方愿意在见证合同时按采购文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商等恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

电话：传真：

通讯地址：邮编：

# 二、资格声明（格式）：

# 资格声明

扬州大学附属医院：

我公司（单位）                      参加本次项目调研活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）                        愿针对本次项目进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出扬州市政府采购市场。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

- 营业执照副本：

四、法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：                （投标人名称）授权                      （被授权人的姓名）为我方就                         （项目名称）调研活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_______________________

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

# 五、报价一览表（格式）：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 规格参数 | 单价 | 台数 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

六、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

被授权代表签字：

日期：年月日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对__项目采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网"网站网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

七、技术参数偏离表

技术参数偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：1、按照技术参数要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

八、商务条款偏离表

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 （填是或者否） | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

九、安装调试方案

十、其他材料