本参数仅供参考，具体以谈判现场为准

技术参数篇：

数字脑电图机技术参数

- 设备主机

  - 主机数据接口：放大器接口≥1个；网络接口≥1个；事件按键接口≥1个；Trigger-In接口≥1个；USB接口≥2个

  - 多参数同步采集：通过专用Trigger-In接口，实现通过外部设备进行多参数信号的同步采集。如：TMS同步脑电（TMS-EEG）、fNIRS同步脑电（fNIRS-EEG）等

- 头盒（放大器）

  - 放大器通道：脑电（EEG）输入端≥55个、双极输入端≥15对（可作为30个脑电输入端）

  - 其他导联：接地端口（GND）≥2个、参考电极（REF）端口≥2个、主动屏蔽电极（SHD）端口≥1个

  - 脑电帽快接端口：放大器自身集成脑电帽快接端口，无需使用转接器，确保连接的稳定性。可通过单一接口将高密度脑电帽快速连接至放大器，无需每个通道逐一插拔

  - 其它专用功能接口：血氧脉率≥1个；脑氧≥1个；CO2≥1个；事件按键接口：≥1个

  - 噪声电平：不大于1μVp-p（峰峰值）

  - 共模抑制比：各道不小于120dB

  - 输入阻抗：各道不小于115MΩ

  - 数模转换分辨率：24bit

  - 采样频率：全通道可同时以4000Hz采样记录信号

- 软件功能

  - 数据在线回放：可在数据录制过程中，回看已录制的部分

  - 数据独立回放：可将采集完成的数据导出为独立数据包，可在任何未安装本设备软件系统的电脑上回看数据，方便学术交流、教学等使用目的

  - 棘波密度统计：通过人工智能算法，自动识别、统计棘波发放情况，帮助医生快速定位发作片段

  - HFO实时提示：可将指定的高频振荡频带能量以背景颜色的形式，叠加在原始波形后面，通过颜色有误、深浅实时提示高频能量发放的时序、空间信息。数据采集、回放过程同时具备

  - 信号质量监测：从原始信号的频域上多维度分析信号质量，医护人员可以直观的从各导联信号质量的颜色标记了解实时的信号质量情况（非传统阻抗检测，提供软件界面截图，采集界面各通道需要有信号质量的颜色标记）

  - 可联用多种康复及神经调控设备，包括气动手、功能电刺激、外骨骼机器人、上下肢康复设备、足踝康复设备、经颅电、经颅磁等，实现上下肢运动康复全覆盖。

  - 能够准确区分左右侧运动想象与静息态，保证康复过程的积极主动性。

  - 丰富全面的主动康复报告，提供训练结果评价、ERD/ERS图、功率谱密度图和全脑脑网络连接图，帮助医生客观评估康复过程和效果。

经颅电刺激仪技术参数

1.由刺激主机、主机充电器、五通道电缆、五通道电极、环形电极托、导电膏和经颅电刺激软件组成。

2.刺激主机便携式设计。

3.刺激主机具有两种刺激参数设置模式：控制软件设置和主机面板设置，可分别调节刺激参数，控制刺激进程，使用PC端软件支持配置复杂刺激参数。

4.刺激通道：1组五通道（矩阵式高精度氯化银电极）

5.多通道输出模式参数配置：多通道输出模式下支持各通道独立配置参数，满足灵活刺激方案的设置（提供软件截图证明）。

6.刺激模式：tDCS（直流刺激模式）、Sham（伪刺激模式）、Pre-stim（预刺激模式），并支持单向或双向波形设置。

7.设备具备Trigger-In（刺激触发指令输入）接口/Trigger-Out（刺激打标信号输出）接口，实现闭环刺激系统，可通过脑电设备监测患者功能状态，然后在达到特定条件时，输出刺激信号。

8.输出电流稳定性：设备在负载电阻10Ω～8000Ω下的电流变化率：≤15%。

9.频率范围：0-200Hz，连续可调，步距0.5Hz。误差≤±15%设定值。

10.伪刺激功能：在刺激过程中，先上升至预定电流再下降至0，形成与真实刺激的比对功能，支持临床研究

11.预刺激功能：预刺激时前30s输出电流缓升至1mA，后30s缓降至0。

12.电极接触质量实时监测，具有电极阻抗检测功能，可实时显示每个电极的阻抗，监控电极接触情况，保障安全。

13.刺激主机支持无线连接。通过蓝牙连接控制软件，理想环境下最大有效传输距离≥10米。

14.刺激主机支持有线连接。通过USB连接线进行通讯。

15.具有参数保存功能，支持脱离软件使用。

16.电池供电，主机面板具有电量提示，充满电可连续工作≥6小时。

下肢外骨骼步行康复器技术参数

技术参数要求：

1.设备适配身高范围：1.5m-1.9m。

2.下肢外骨骼机器人关节带电机的自由度为6个，包括双侧的髋、膝、踝关节。

3.最大外形尺寸 ：高≤1700 mm，宽≤650 mm，厚≤700 mm。

4.大腿长度可自动调节，调节范围不少于400mm~500mm±10mm。

5.小腿长度可自动调节，调节范围不少于450mm~550mm±10mm。

6.髋关节活动范围：-40°~120°。

7.膝关节活动范围：0°~120°。

8.踝关节活动范围：0°-30°。

9.设备可电动调节大腿长度或小腿长度。

10.设备配备可移动支架，承重不少于150kg。

11.设备带有数据存储记忆功能，训练参数可被自动记录。

12.行走速度调节范围不小于1s/步- 5s/步。

13.训练模式不少于3种可选。

14.行走步态不少于2种可选。

15.关节最大驱动力矩不少于160Nm。

16.设备单块动力电池续航能力≥4小时。

17.行走噪声：行走时产生的噪声≤60 dB。

上下肢主被动康复训练系统技术参数

- 设备提供3种基本训练模式，包括被动训练、主动训练、助力训练；

- 设备支持上肢训练、下肢训练和上下肢联动训练；

- 设备能够根据患者运动状态自动切换主动模式和被动模式，同时支持手动选择模式；

- 设备上肢训练器垂直角度可调整，调整角度为90°；

- 设备高度支持电动调节，调节范围0~250mm；；

- 设备可提供最大下肢被动训练力度20Nm，可提供最大阻力力度为20Nm；

- 设备被动训练速度可调，最大被动速度为100r/min；

- 启动训练、停止训练、手动和自动切换方向时的速度变化率不应大于0.5r/s2  ；

- 主动最大速度限制值为160r/min；

- 设备具有佩戴辅助功能，可电动调节上肢训练器、下肢训练器位置，并提供阻尼锁定；

- 具备3种安全保护：痉挛保护、手动急停开关、意外断电保护；

- 设备痉挛灵敏度三级可调，且设备能按设置的痉挛缓解方式运行，包含反向运动、同向运动或者停止运动；

- 具备患者管理、计划管理及报告管理功能；

- 报告管理功能应包括训练总时长（区分主动、被动、助力）、总距离（主动运动距离、被动运动距离），对称性（左右对称性、被动对称性、主动对称性）、消耗能量、主被动速度、最大训练力度等数据；

- 设备配备内置打印机，无需外接打印机即可实现训练及测定报告的打印功能；

- 设备提供物联功能：支持数据接口及用户访问控制，通过Wi-Fi与终端设备进行TCP/IP协议通信。

便携版生物刺激反馈仪技术参数

1.产品适用范围：对患者表面肌电信号采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。

2.4通道表面肌电评估，可同时支持4个部位进行肌力肌张力评估，实时评估患者肌电值，可出具评估报告，评估报告可存储及导出；

3.4通道神经肌肉电刺激通道，同时可做4个部位，或多位患者；

4.4通道肌电触发电刺激，可同时支持4个部位；

5.≥10.1寸触摸式液晶显示，可触摸屏操控；也可物理旋钮进行参数调节；

6.自动识别信号质量，去除伪差；

7.共模抑制比：＞90dB；

8.采样位数16位，采样率8192Hz原始数据， 保证信号的准确性；刺激频率：采用变频电刺激，频率范围 0.5-1000Hz；脉冲宽度：10-1000μs；

9.电刺激强度：0mA～100mA可调，0.5mA调节；

10.具有交流电源供电和电池单独供电两种方式，电池充满后可连续工作8小时；

11.引动电刺激：健侧带动患侧，上肢带动下肢，偏瘫急性期的全新治疗模式，支持一带二进行治疗，同时支持4个部位进行引动电刺激；

12.内置成人模式：有常用方案和功能性刺激方案模块，常用方案按照全身五大部位制定了最常用通道方案设置，可以快速组合并开始治疗；功能性刺激方案针对脑卒中后运动功能障碍，按照Brunnstrom分期分为急性期，恢复期和恢复后期三个阶段，每个阶段针对主要问题选用不同治疗功能制定方案制定了多通道组合和协同等时序性方案；

13.内置儿童模式：有常用方案和功能性刺激方案模块，常用方案按照全身五大部位制定了最常用通道方案设置，可以快速组合并开始治疗；功能性刺激方案针对脑瘫导致运动功能障碍，儿童按发育顺序制定抬头、手支撑、坐姿和站立相对应的治疗方案；

14.通道独立模式，4个独立通道，每个通道治疗模式可单独设置，每个通道开始和结束时间可独立设置，最多满足四个患者同时治疗。

配置清单篇：

| 序号 | 配置 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 脑电采集工作站 | 处理器i5-14500 vPro、内存16GB、存储512GB+2T、24寸2K高清显示器，Windows 11家庭版及以上操作系统、网卡英特尔Wi-Fi 6 | 1套 |
|  | 便携箱 | 便携箱 | 1台 |
|  | 主机 | 系统控制和数据处理中心，对从头盒接收到的数据进行处理，并传输至电脑，对头盒进行控制和供电 | 1套 |
|  | 头盒 | 64通道通道放大器 | 1套 |
|  | 头盒连接线缆 | 连接头盒和主机 | 1根 |
|  | 红外高清摄像头 | 红外高清网络摄像头 | 1套 |
|  | 数字脑电采集软件 | 数字脑电采集记录软件 | 1套 |
|  | 医用安全电源适配器 | 医用安全电源适配器 | 1套 |
|  | 事件按键 | 对发作事件进行标记 | 1个 |
|  | 网线 | 连接主机和采集工作站 | 1根 |
|  | 脑电帽 | 脑电采集 | 1个 |
|  | 导电膏 | 医用导电膏 | 1瓶 |
|  | 导电（磨砂）膏 | 医用磨砂导电膏 | 1瓶 |
|  | 脑机接口主动康复系统 | 脑控外设 | 1套 |
|  | 下肢外骨骼机器人 | 下肢外骨骼机器人 | 1台 |
|  | 上下肢主被动运动评估训练仪 | 上下肢主被动运动评估训练仪 | 1台 |
|  | 经颅电刺激仪 | 经颅电刺激仪 | 1台 |
|  | 生物刺激反馈仪 | 生物刺激反馈仪 | 1台 |
|  | 气动手 | 气动手 | 1套 |